广东省环境保护厅关于南方医科大学珠江医院核技术应用扩建项目环境影响报告表的批复

南方医科大学珠江医院：

你单位报批的《核技术应用项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号GDHL-HP-13-C029）、广州市环保局的初审意见和省辐射防护协会的评估意见收悉。经研究，批复如下：

一、你单位位于广州市工业大道中253号，本次核技术应用扩建项目内容为：新增使用1台数字减影血管造影机用于介入手术中的放射诊疗，属Ⅱ类射线装置；使用CT机、DR机等医用Ⅲ类射线装置共8台，用于放射影像诊断；新建后装机房，使用1台后装治疗机用于肿瘤放射治疗，包括1枚放射源铱-192，活度为3.7×1011贝可，属Ⅲ类放射源。原有放射源铱-192后装机使用工作场所退役。

二、根据报告表的评价结论，我厅同意你单位按照报告表中所列项目的性质、地点、规模、核素种类和活度、设备型号及环境保护措施要求建设新工程以及退役原后装机工作场所。

三、项目应认真落实报告表提出的各项污染防治和辐射防护措施，并重点做好以下工作：

（一）健全辐射安全管理机构，完善辐射安全各项管理制度；辐射工作人员须定期接受辐射安全与防护培训并持证上岗。

（二）严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）、《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130－2002）、《后装γ源近距离治疗卫生防护标准》（GBZ121-2002）等标准要求建设各机房，落实各项辐射安全与防护措施，严格辐射工作场所的分区管理，工作场所须设立电离辐射警示标志，配备辐射防护用品。加强放射源的安全保卫工作，完善防盗设施与措施，确保放射源的安全。

（三）原后装机放射源应及时送贮，并按规定办理备案手续。对原后装机房退役后遗留的设备、物品和工作场所应进行监测，监测结果、设备物品的处置均须满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）等标准及报告表的相关要求。

（四）落实监测计划，配备X-γ辐射监测仪器。定期对周围环境和工作场所进行环境辐射监测并建立监测档案；工作人员佩戴个人剂量计，剂量计监测每季度进行1次，建立个人剂量档案。

（五）你单位核技术利用项目的剂量管理目标值：工作人员剂量控制值低于5毫希沃特/年，公众剂量控制值低于0.25毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序向我厅申请项目竣工环境保护验收，污染防治的设施须经验收合格后，该建设项目方可投入使用。

五、项目的日常环境保护监督管理工作由广州市环保局负责。

广东省环境保护厅

2014年3月27日

抄送：广州市环保局，省辐射防护协会，广东核力工程勘察院。

广东省环境保护厅办公室                  2014年3月27日印发