2020年广东省环境监测中心监测仪器

设备购置项目（包组5-7）

用户需求书

目  录

包组五（国产监测仪器设备1）	0

包组六（国产监测仪器设备2）	29

包组七（常规与应急监测仪器）	10

- 包组五（国产监测仪器设备1）

- 第一部分 技术需求

2020年“广东省环境监测中心监测仪器设备购置”项目采购国产监测仪器设备包组五清单见下表。

| 包组号 | 序号 | 包组内容 | 采购设备 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组五 | 1 | 空气走航监测系统之一 | 车辆购置、内外改装和上牌 | 2 |
|  | 2 |  | VOCs走航系统（单质谱） | 2 |
|  | 3 |  | VOCs分析专用动态校准仪 | 2 |
|  | 4 |  | NH3/NOx分析仪 | 2 |
|  | 5 |  | H2S/SO2分析仪 | 2 |
|  | 6 |  | CO分析仪 | 2 |
|  | 7 |  | O3分析仪 | 2 |
|  | 8 |  | PM2.5颗粒物分析仪 | 2 |
|  | 9 |  | PM10颗粒物分析仪 | 2 |
|  | 10 |  | 质控设备（动态校准、零气发生器、标气、阀门等） | 2 |
|  | 11 |  | 车载式五参数气象仪 | 2 |
|  | 12 |  | 车载式大气采样系统 | 2 |
|  | 13 |  | 无人机监测设备 | 2 |

- 空气走航监测系统之一

空气走航监测系统基于车载平台，通过车辆行驶过程中对区域开展各项污染物走航观测，实现边走边测，实时出数并图表化，生成污染物空间分布图与时空变化趋势图，快速掌握空气质量异常状况和污染物扩散趋势，科学筛查造成环境污染的主要污染物并准确溯源，为环境管理和决策应对提供重要支撑。整个系统包括车辆购置/内外改装/上牌（黄牌）、VOCs走航系统主机、VOCs分析专用动态校准仪、NH3/NOx分析仪、H2S/SO2分析仪、CO分析仪、O3分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、质控设备、气象仪、采样系统、无人机、车载数采传输系统、设备整装和相应的售后服务等采购内容，详细技术参数及要求（单套）如下。

（一）车辆购置、内外改装和上牌（黄牌）

1 设备用途：车辆应具有良好的机动性和越野性能，能够满足不同地区、不同道路情况下的使用，并且内部应具有一定的空间，能够运载监测人员以及具备操作台，安放各种监测、防护设备，从而保证监测工作的安全、顺利进行。

2 技术参数：

2.1 整车：原车底盘改装

2.1.1 尺寸及重量参数

2.1.1.1 车长（m）：6.5-7.5

2.1.1.2 总质量（kg）：≤6000

2.1.1.3 整备质量（kg）：≤5000

2.1.1.4 轴距（mm）：≤4500

2.1.1.5 轴数：2

2.1.2 性能及发动机参数

2.1.2.1 最高车速（km/h）:≤180

2.1.2.2 燃料种类：汽油

2.1.2.3 排量（ml）：≥2500

2.1.2.4 功率（kw）：＞100，≤200

2.1.2.5 轴荷（kg）：2200/2800

2.1.2.6 排放依据标准：不低于GB18352.3-2005 国IV，符合广州市现行车辆上牌政策

2.1.2.7 转向型式：方向盘

2.2 其他配置：

包括但不限于：主副驾安全气囊、电动门窗、收音机/CD、中控门锁、前后倒车雷达、高清360影像系统、电子防盗装置等。

2.3 附件、零配件：

2.3.1 全尺寸备用轮胎1只

2.3.2 随车工具1套（包括千斤顶和急救药品箱）

2.3.3 三角警告牌1个

2.3.4 车用小型灭火器2个

2.3.5 应急灯 1个

2.4 改装内容：包括但不限于车载试验台、气象升降系统、支撑系统、空调系统、定位系统等、隔音隔热、车身结构密封防水、座椅靠背角度可调，防抱死制系统ABS、加速防滑控制ASR，制动辅助系统BAS、电子制动力分配EBD，电动车窗、高顶车身、电磁屏蔽。其中部分系统要求如下：

2.4.1 车载试验台：由型材和钢板制成，其尺寸按照仪器的实际规格定做。具备专用仪器柜，配有专用设备固定导轨和固定装置，可存放监测仪器并进行减震保护。预留便携式应急监测仪器的存放空间，具备减震垫。

2.4.2 气象升降系统：气象仪升降杆材质要求防腐蚀、质量轻，可靠性高。气象仪在不使用时刻储存到车顶平台上的密封储存箱内存放，使用时可方便快速安装于升降杆上。

2.4.3 支撑系统：要求设置车辆底盘支撑调平系统，以消除因车体悬架空悬造成的车体晃动影响操作。

2.4.4 双空调系统：整车配备原车空调；驻车空调可接外部220V市电。空调系统需独立供电，启动时不能影响其他设备的正常运行。空调制冷量：≥3000W；制热量：≥4200W。

2.5 车辆需喷涂全国统一规定的标志、标识。

2.6 改装工程：中标方中标后应尽快提供车辆改装方案（含内部和外部改装）供用户审核，根据用户意见优化后再行实施车辆改装。车辆改装清单包括但不限于以下内容。

| 基础改造部分 |  |
| --- | --- |
| 车内改装 | （1）车顶及侧壁刚性加强 |
|  | （2）安装减震机柜 |
|  | （3）安装折叠工作台、椅，方便工作 |
|  | （4）防腐、防滑、防静电地板 |
|  | （5）标准气瓶固定架，可支撑3个钢瓶 |
|  | （6）车载电脑：带卫星定位系统和倒车监视器，行车记录仪、车载2级防雷 |
| 车外改装 | （1）车顶不锈钢平台，带不锈钢围栏 |
|  | （2）车身尾部设计制作（可拆卸）不锈钢爬梯（通常置于车内） |
|  | （3）PM2.5采样管连接装置 |
|  | （4）3m高可拆式气象探头支撑架 |
|  | （5）3m高采样总管气象及支撑架 |
|  | （6）气象数据线接口（连接车内气象系统） |
|  | （7）外观图文喷印 |
| 照明及配电系统 | （1）220VLED照明灯两盏（白光） |
|  | （2）12 VLED照明灯两盏（白光） |
|  | （3）灯和冷气开关，电源插座 |
|  | （4）市电供配电箱，带稳压电源 |
|  | （5）至少二个30m电缆线盘 |
|  | （6）市电接入口 至少3个 |
|  | （7）车载UPS，至少5kw，能持续给车载所有仪器供电 5小时以上，车辆发动机可对UPS直接充电 |
|  | （8）车辆外壳需安装市电连接口，可通过该接口使用市电对UPS充电，使用市电充电时发动机充电系统开启或关闭应不影响市电充电系统的运作。 |
| 空调 | （1）220V吊顶冷暖空调机一部（增加配置） |
| 其它设备 | （1）企业级路由器等（支持4G）2套 |
|  | （2）数据处理手提计算机2套（屏幕尺寸：13英寸；内存容量不小于16G；处理器：相当于第十代Intel i7系列；待机时长：不少于5小时；固态硬盘容量：不小于512G） |
|  | （3）车内数据集成显示屏幕1个（壁挂，液晶屏幕，尺寸不小于40英寸，分辨率2k以上），可与车载监测设备的数据采集及传输系统连接，实现实时数据集成显示 |
|  | （4）维修工具包 |

2.7 上牌服务：中标方承担车辆上牌相应的工作和费用。

3. 验收技术参数指标

3.1 车辆已上牌（黄牌）并能够通过年检

3.2 车辆改装效果符合使用要求，不漏雨

3.3 车辆长度6.5-7.5米

3.4 车辆及配件数量满足工作需求并符合合同要求

3.5 使用外接电源、UPS等电源，能保证仪器设备全部正常运行，且UPS 在充满电的情况下，保证所有仪器设备正常运行5小时以上

3.6 向采购方提供车辆改装单位资质证明

（二）VOCs走航系统主机

1.设备用途：用于空气中挥发性有机物定性与定量监测。

2.配置要求：单质谱，配走航系统分析软件、APP软件以及标准物质谱库等。

3.技术参数：

▲3.1 分析方法：采用单质谱对VOCs污染物种类和排放强度进行快速筛查，现场快速出具主要物种的单组份浓度和总挥发性有机物加和浓度分析结果，实现实时在线走航监测；

3.2进样方式：采用直接进样方式进行分析，样品无需前处理直接进样，实时在线分析环境空气和自然水体中的VOCs成分（需提供仪器生产制造商原厂技术说明书或用户手册）；

3.3 真空系统：采用一级真空，质量分析器压强优于5E-3Pa

▲3.4定性准确：能给出确定的定性结果，满足空气中复杂VOCs组分分析要求； 分别用EPA TO-15标准气体（65种VOCs）和PAMS标准气体（参考生态环境部监测司监测函[2019]11号文件中《2019年地级以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》中57种PAMS）检测，能够准确定性各自70%以上的物质；

3.5 质谱分辨率：达到或优于±0.5 amu，或达到或优于900FWHM；

3.6 质量精度：达到或优于±0.1amu（需提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告）；

3.7 质量检测范围：至少应覆盖1~800 amu；

3.8 数据分析频率：可实现单次不超过30μs内瞬态全谱（质谱质量检测范围）检测（需提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告）；

3.9 响应时间：≤6s；（需提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告）；

3.10 检出限：≤0.5ppb（苯、甲苯）；

▲3.11 重现性：连续六次重复进样分析甲苯（浓度为15ppb）的结果相对偏差在±10%范围内；

3.12 稳定性：优于±10%

3.13 污染物快速筛查与定性定量功能：单质谱实时出具主要污染物种类和总量数据（不大于1秒），并可给出航迹污染物趋势分布图；

3.14动态检测范围：不少于4个数量级；（需提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告）；

3.15 单质谱具数字输出信号，能与工控机和数采仪实现数据传输；

3.16 工作站：工作站硬件（屏幕尺寸：13英寸；内存容量不小于16G；处理器：相当于Intel 第十代i7系列；待机时长：不少于7小时；固态硬盘容量：不小于512G）；预装软件包括但不限于正版操作系统、offcie软件、单质谱操作、调参、数据分析和处理软件、污染物分布可视化软件、质谱图库等，同时提供移动终端app软件。分析软件应能显示多组分MIC瞬态全谱功能，实时采集数据进行统计分析并显示定性定量结果和质谱图；同时根据用户设定的限值，超数值应实时实现自动报警、统计超标信息、显示污染来源图件等功能；

3.17 标准附件：提供仪器说明书和满足仪器正常运行一年的耗品耗材（按每月运行1次计）。

4. 验收技术参数指标

4.1 分析方法：采用单质谱对VOCs污染物种类和排放强度进行快速筛查，现场快速出具主要物种的单组份浓度和总挥发性有机物家和浓度分析结果，实现实时在线走航监测；

4.2 分别用EPA TO-15标准气体（65种VOCs）和PAMS标准气体（57种PAMS）检测，能够准确定性各自70%以上的物质（测试标准气体浓度由用户现场确定）；

4.3 检出限：≤0.5ppb（苯、甲苯）；

4.4 重现性：重复分析浓度为15ppb甲苯，六次进样分析结果相对偏差在±10%范围内；

4.5 稳定性：达到或优于±10%；

4.6 操作软件配备标准物质谱库，并具有自动检索、给出目标化合物匹配度等功能；

4.7 单质谱实时出具主要污染物种类和总量数据（不大于1秒），并可给出航迹污染物趋势分布图；

4.8 仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求。

（三）VOCs分析专用动态校准仪

1.设备用途：通过气体质量流量控制器精确控制气体流量，将高浓度样品动态稀释至所需低浓度气体。

2.配置要求：配置与主机配套的聚四氟乙烯管和阀系统、管路系统应经去活处理，减少残留等。

3.技术参数：

3.1 气体混合区域采用电子压力控制，能够维持恒压，压力设定范围为0~300kPa，精度优于±0.2 kPa；

3.2具有温控功能，质量流量传感器阀座温度可任意设定在0~45℃间（控制精度优于±1℃），混合区域温度可任意设定在0~50℃间（控制精度优于±1℃）；

3.3 具有多点自动序列配气功能，具有远程遥控或序列编辑功能，具有单点或多点自动校准功能；

3.4仪器应能通过内置序列设置方法，实现多点自动校准；

3.5稀释比率：至少覆盖1/10～1/5000；

3.6流量测量精度：达到或优于±1% F.S.；

3.7流量控制重复性：达到或优于±0.2% F.S.；

3.8流量控制线性度：达到或优于±0.5% F.S.；

3.9具有自动检漏、压力检测和报警及保护功能；

3.10仪器采用全中文软件设计，界面友好，可通过RS232、RS485、LAN等通讯方式与数采仪或外部仪表同步连接通讯；

3.11具有6英寸以上LCD液晶屏显示，实时显示用户软件界面、系统设置/故障/报警信息等。

4. 验收技术参数指标

4.1 流量控制重复性：达到或优于±0.2% F.S.；

4.2 流量测量精度：达到或优于±1% F.S.；

4.3 具有温控功能，质量流量传感器阀座温度可任意设定在0~45℃间（控制精度±1℃），混合区域温度可任意设定在0~50℃间（控制精度±1℃）；

4.4 仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求。

（四）NH3/NOx分析仪

1. 设备用途：用于空气中NH3/NOx浓度的监测。

2．配置要求：含过滤滤膜等，去除颗粒物干扰。

3．技术参数：

3.1分析方法：化学发光法

3.2数据单位：ppb, ppm, 或 µg/m3, mg/m3（用户可随时切换选择）

3.3最低检出限：1ppb

3.4量程：至少为双量程，0-50ppb和0-2000ppb，除此之外可包含其他更多可选量程，用户可随时切换选择或仪器自动选择，支持NH3、NO、NO2、NOx独立量程和自动量程设置，可实时显示上述污染物浓度数值。

3.5 响应时间：<120s（从0上升到90％F.S.）

3.6零点噪声：<0.5ppb(RMS)

3.7跨度噪声：50ppb以上，<0.5%读数(RMS)

3.8零点漂移：达到或优于±0.5ppb/24h

3.9跨度漂移：达到或优于±1% F.S. /24h

3.10线性：达到或优于±1％F.S.

3.11精度：读数的0.5%

3.12采样流量：恒流，稳定在±10%读数范围以内

3.13诊断功能：仪器应具备自诊断及报警功能

3.14 通信规格：数字输出信号,能与工控机和数采仪实现数据传输；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

3.15 电源要求：(220±22)VAC，(50±1)HZ

3.16 数据存储功能：配置独立内存，具有数据记录功能，支持参数存储，可存储大于100天15分钟均值数据自动备份功能

3.17 运行环境：0℃～45℃可安全运行

3.18 标准附件：提供满足仪器正常运行一年的耗品耗材

3.19 其他要求：能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中规定的监测状态测定的要求，即气态污染物能按照参比状态（25℃、1个标准大气压）开展监测；测量结果同时具备体积浓度和质量浓度两种输出方式4. 验收技术参数指标

4.1最低检出限：1ppb

4.2跨度噪声：50ppb以上<0.5%读数(RMS)

4.3零点漂移：达到或优于±0.5ppb/24h

4.4跨度漂移：达到或优于±1% F.S. /24h

4.5 响应时间：<120s（从0上升到90％F.S.）

4.6 能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中规定的监测状态测定的要求，即气态污染物能按照参比状态（25℃、1个标准大气压）开展监测

4.7 仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求。

（五）H2S/SO2分析仪

1. 设备用途：用于空气中H2S/SO2浓度的监测。

2．配置要求：含过滤滤膜等，去除颗粒物干扰。

3．技术参数：

3.1 分析方法：紫外荧光法

3.2 数据单位：ppb, ppm, 或 µg/m3, mg/m3（用户可随时切换选择）

3.3 最低检测限：0.4ppb

3.4 量程：H2S至少双量程，其中一个为0～50ppb、另一个为0～10ppm；SO2至少为单量程0-20ppm；除上述量程要求外，H2S和SO2均可包含其他更多可选量程（用户可随时切换选择或仪器自动选择，独立量程和自动量程设置）；

3.5 零点噪声：<0.2 ppb（RMS）

3.6  跨度噪声：50ppb以上，<0.5%读数(RMS)

3.7 零点漂移：达到或优于±0.5ppb/24 h

3.8 跨度漂移：达到或优于±0.5%F.S./24h

3.9 响应时间：<120s（从0上升到95%F.S.）

3.10 线性：达到或优于±1％F.S.

3.11 精度：50ppb以上，读数的0.5%

3.12 采样流量：恒流，稳定在±10%读数范围以内

3.13 通信规格：数字输出信号，能与工控机和数采仪实现数据传输；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

3.14 电源要求：(220±22)VAC，(50±1)HZ

3.15 诊断、温度和压力补偿功能：仪器应具备自诊断及报警功能、温度和压力补偿功能

3.16 数据存储功能：配置独立内存，具有数据记录功能，支持参数存储，可存储大于100天15分钟均值数据自动备份功能

3.17 运行环境：0℃～45℃可安全运行

3.18 标准附件：提供满足仪器正常运行一年的耗品耗材

3.19 其他要求：能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中规定的监测状态测定的要求，即气态污染物能按照参比状态（25℃、1个标准大气压）开展监测；测量结果同时具备体积浓度和质量浓度两种输出方式

4 验收技术参数指标

4.1零点漂移：达到或优于±0.5ppb/24h

4.2跨度漂移：达到或优于±0.5%F.S./24h

4.3响应时间：<120s（从0上升到95%F.S.）

4.4精度：50ppb以上，读数的0.5%

4.5采样流量：恒流，稳定在±10%读数范围以内

4.6 能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中规定的监测状态测定的要求，即气态污染物能按照参比状态（25℃、1个标准大气压）开展监测

4.7 仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求。

（六）CO分析仪

1. 设备用途：用于空气中CO浓度的监测

2．配置要求：含过滤滤膜等，去除颗粒物干扰。

3．技术参数：

3.1分析方法：气体滤波红外相关红外吸收法

3.2检测下限：0.04ppm

3.3 数据单位：ppb, ppm, 或 µg/m3, mg/m3（用户可随时切换选择）

3.4 量程范围：在0-1000ppm浓度范围内具有多量程设置功能（用户可根据需要进行量程选择）

35 零点噪声：≤0.02ppm(RMS)

3.6 量程噪声：<0.5%F.S.

3.7零点漂移：达到或优于±0.1ppm/24h

3.8量程漂移：达到或优于±1%F.S./24h

3.9响应时间：<90秒（从0上升到90%F.S.）

3.10 重复性：达到或优于±1%

3.11 线性度：达到或优于±1%F.S.

3.12用户接口：数字输出信号，能与工控机和数采仪实现数据传输；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

3.13电源：(220±22)VAC，(50±1)HZ

3.14 诊断功能：仪器应具备自诊断及报警功能

3.15 数据存储功能：配置独立内存，具有数据记录功能，支持参数存储

3.16 运行环境：0℃～45℃可安全运行

3.17 标准附件：提供满足仪器正常运行一年的耗品耗材

3.18 其他要求：能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中规定的监测状态测定的要求，即气态污染物能按照参比状态（25℃、1个标准大气压）开展监测；测量结果同时具备体积浓度和质量浓度两种输出方式4 验收技术参数指标

4.1 零点漂移：达到或优于±0.1ppm/24h

4.2 量程漂移：达到或优于±1%F.S./24h

4.3 重复性：达到或优于±1%

4.4 线性度：达到或优于±1%F.S.

4.5 响应时间：<90秒（从0上升到90%F.S.）

4.6 监测结果能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中规定的监测状态测定的要求，即气态污染物能按照参比状态（25℃、1个标准大气压）开展监测

4.7 仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求

（七）O3分析仪

1、设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测。

2、配置要求：含过滤滤膜等，去除颗粒物干扰。

3、技术参数：

▲3.1 分析方法：紫外光度法，双光池设计

3.2 检测下限：0.6ppb

3.3 数据单位：ppb, ppm, 或 µg/m3, mg/m3（用户可随时切换选择）

3.4 量程：至少双量程，0~500ppb和0~10 ppm，除此之外可包含其他更多可选量程（用户可随时切换选择或仪器自动选择，双量程和自动量程设置）

3.5零点噪声：0.3ppb(RMS)

3.6量程噪声：0.5%F.S.

3.7零点漂移：达到或优于±2ppb/24h

3.8量程漂移：达到或优于±1%F.S./24h

3.9 响应时间：<30秒（从0上升到90%F.S.）

3.10 重复性：达到或优于±1%

3.11 线性度：达到或优于±1%F.S.

3.12电源：(220±22)VAC，(50±1)HZ

3.13 诊断功能：仪器应具备自诊断及报警功能

3.14 数据存储功能：配置独立内存，具有数据记录功能，支持参数存储

3.15用户接口：数字输出信号，能与工控机和数采仪实现数据传输；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

3.16 校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

3.17 运行环境：0℃～45℃可安全运行

3.18 标准附件：提供满足仪器正常运行一年的耗品耗材

3.19 其他要求：能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中规定的监测状态测定的要求，即气态污染物能按照参比状态（25℃、1个标准大气压）开展监测；测量结果同时具备体积浓度和质量浓度两种输出方式

4 验收技术参数指标

4.1 零点漂移：达到或优于±2ppb/24h

4.2 量程漂移：达到或优于±1%F.S./24h

4.3 重复性：达到或优于±1%

4.4 线性度：达到或优于±1%F.S.

4.5 响应时间：<30秒（从0上升到90%F.S.）

4.6 能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中规定的监测状态测定的要求，即气态污染物能按照参比状态（25℃、1个标准大气压）开展监测

4.7 仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求

（八）PM2.5分析仪（β射线加动态加热系统联用光散射方法）

1、设备用途：用于空气中PM2.5浓度的监测。

2、配置要求：含切割头、采样滤膜等。

3、技术参数：

▲3.1 分析方法：β射线加动态加热系统联用光散射方法

3.2 最低检测限： <0.6μg/m3 (1小时时间分辨率)

3.3 显示分辨率：≤1μg/m3

3.4 精度：达到或优于± 2μg/m3（≤ 80μg/m3）,优于±5μg/m3（> 80μg/m3）（小时精度）

3.5 量程：至少双量程， 0～1 mg/m3或0~10mg/m3，除此之外可包含其他更多可选量程，软件可调量程

3.6 平行性：≤7%

3.7 测量时间：连续在线

▲3.8 数值刷新时间：10s～1h（用户可根据需要选择设定）

3.9 长时间平均：1h，24h

3.10 采样系统：采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造；旋风式采样头应符合行业标准的采样头和切割器，带VSCC的PM2.5切割器一个；

3.11 采样流量：16.7 L/min，流量稳定性优于±2.5%

3.12 安全性：需符合我国生态环境部门对含放射源设备使用的相关管理要求

3.13 用户接口：数字输出信号，能与工控机和数采仪实现数据传输；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

3.14 其他要求：仪器稳定可靠、精度高，要求通过国家级技术认证或国际同等技术认证并且通过中国国家环境监测总站PM2.5监测适用性测试的仪器名录；PM2.5采样管应具备温度动态调整功能，并保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平；能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中规定的监测状态测定的要求，即颗粒物能按照实际监测时的大气温度和压力开展监测，同时能记录监测时的气温、气压

3.15 标准附件：配置包含校准膜、转接头、法兰等，提供仪器说明书和满足仪器正常运行一年的耗品耗材

4 验收技术参数指标

4.1 测量标准滤膜质量偏差不超过±2.5%

4.2 采样流量：16.7 L/min，流量稳定性优于±2.5%

4.3 能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中规定的监测状态测定的要求，即颗粒物能按照实际监测时的大气温度和压力开展监测，同时能记录监测时的气温、气压

4.4 仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求。

（九）PM10分析仪（β射线加动态加热系统联用光散射方法）

1、设备用途：用于空气中PM10浓度的监测。

2、配置要求：含切割头、采样滤膜等。

3、技术参数：

▲3.1 分析方法：β射线加动态加热系统联用光散射方法

3.2 最低检测限： <0.6μg/m3 (1小时时间分辨率)

3.3 显示分辨率：≤1μg/m3

3.4 精度：达到或优于± 2μg/m3（24小时）以内

3.5 量程：至少双量程， 0～1 mg/m3或0~10mg/m3，除此之外可包含其他更多可选量程，软件可调量程

3.6 平行性：≤7%

3.7 测量时间：连续在线

▲3.8 数值刷新时间：10s～1h（用户可根据需要选择设定）

3.9 长时间平均：1h，24h

3.10 采样系统：采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造；旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器

3.11 采样流量：16.7 L/min，流量稳定性优于±2.5%

3.12 安全性：需符合我国生态环境部门对含放射源设备使用的相关管理要求

3.13 其他要求： PM10采样管应具备温度动态调整功能，并保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平；能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中规定的监测状态测定的要求，即颗粒物能按照实际监测时的大气温度和压力开展监测，同时能记录监测时的气温、气压

3.14用户接口：数字输出信号，能与工控机和数采仪实现数据传输；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

3.15标准附件：配置包含校准膜、转接头、法兰等，提供仪器说明书和满足仪器正常运行一年的耗品耗材

★3.16 仪器品牌型号与PM2.5监测设备一致，避免系统误差。

4 验收技术参数指标

4.1 测量标准滤膜质量偏差不超过±2.5%

4.2 采样流量：16.7 L/min，流量稳定性优于±2.5%

4.3 能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中规定的监测状态测定的要求，即颗粒物能按照实际监测时的大气温度和压力开展监测，同时能记录监测时的气温、气压

4.4 仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求。

（十）质控设备（动态校准、零气发生器、标气、阀门等）

1.动态校准仪（含臭氧发生器）

1.1 设备用途：根据外接标准气体种类提供设定精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作。

1.2 配制要求：至少3个标气接入口。

1.3 技术参数：

1.3.1 自动计算稀释气流量或稀释比

1.3.2 标气流量计量程：0～100ml/min

1.3.3 零气流量计量程：至少达到0～10L/min

1.3.4 流量计准确度：达到或优于±1%F.S.

1.3.5 质量流量测量重现性：达到或优于±2%F.S.

1.3.6 质量流量控制器最佳工作范围：应能满足低浓度标气需要

1.3.7 臭氧发生准确度：达到或优于±2%

1.3.8 臭氧发生器输出范围：0.05-1ppm（5L/min时），并能满足空气质量臭氧监测分析仪的日常零跨、精度校准

1.3.9 臭氧发生器输出响应时间：<180秒（从0上升到90％F.S.）

1.4 验收技术参数指标

1.4.1 流量计准确度：达到或优于±1%F.S.；

1.4.2 质量流量测量重现性：达到或优于±2%F.S.；

1.4.3 臭氧发生准确度：达到或优于±2%；

1.4.4 仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求

2 零气发生器（配套合适的空压机）

2.1 设备用途：作为稀释校准仪器的零气源

2.2 配置要求：具有活性炭、硅胶等过滤装置，配SO2、CO、NO标气各1瓶（规格为8L钢瓶），配套符合要求的不锈钢减压阀

2.3 技术参数：

2.3.1 压力：10～30 psi

2.3.2 零气的纯度：

SO2≤0.5ppb；NO≤0.5ppb；NO2≤0.5ppb； O3≤0.5ppb；HC≤0.02ppm；CO≤0.02 ppm

2.3.3 输出流量：大于10L/min（输出压力200kPa时）

2.3.4 结露点：<0℃

2.4 验收技术参数指标

2.4.1 零气的纯度：SO2≤0.5ppb；NO≤0.5ppb；NO2≤0.5ppb； O3≤0.5ppb；HC≤0.02ppm； CO≤0.02 ppm

2.4.2 仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求

（十一）车载式五参数气象仪

1、设备用途：用于气象五参数的测定，即可测量风速、风向、温度、湿度、大气压力

2、技术参数：

2.1 原理方法：电磁感应（数字显示）

2.2 风向：0-360度，精度±5度

2.3 风速：至少覆盖0-50m/s，精度达到或优于±1m/s

2.4 温度：至少覆盖-40～+60℃，精度达到或优于±0.5℃

2.5 湿度：0-100%RH，精度达到或优于±3%RH

2.6 气压：至少覆盖800-1100hPa，精度达到或优于±1hPa（或适用于当地气压条件）

2.7 气象塔座：

2.7.1 配置专用气象塔和气象杆，其垂直高度应3米、5米、8米可选（根据监测平台离地面高度）

2.7.2 安装相应的气象传感器后，能承受12级以上的风力

2.7.3 具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性，不漏电漏雨

3 验收技术参数指标

3.1 风向：0-360度，精度达到或优于±5度

3.2 风速：至少覆盖0-50m/s，精度达到或优于±0.3 m/s

3.3 温度：-40～+60℃，精度达到或优于±0.5℃

3.4 湿度：0-100%RH，精度达到或优于±3%RH

3.5 气压：至少覆盖800-1100hPa，精度达到或优于±1hPa

3.6 仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求

（十二）车载式大气采样系统

1、设备用途：空气质量常规污染物、VOCs走航系统主机样品采集通道

2、配置要求：采样头、采样总管、采样支管、电磁阀控制模块及线槽等

3、技术参数：

3.1 采样头：采样头的设计应保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管；防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免小动物和大型昆虫进入总管

▲3.2采样总管：采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；内径选择在1.5-15cm之间，采样总管内的气流应始终保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间应小于10s

3.3 采样系统：采样系统密封，与车体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与车体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢；主管路为可拆卸式，在不影响车顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护

4 验收技术参数指标

4.1 材料符合要求，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，内衬管为聚四氟乙烯或其他惰性材料

4.2应具有防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免小动物和大型昆虫进入总管的设计

4.3 采样总管长度、分支数量满足本系统所有污染物监测的工作需求并符合合同要求

4.4 采样系统主管路为可拆卸式，在不影响车顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护

（十三）无人机环境监测设备

1．设备用途：用于污染排放摄像、监测高空大气中污染物浓度和走向趋势。

2. 配置要求：无人机（纯电驱动）、污染物监测系统（可实时监测SO2、NO2、O3、CO、CO2、PM2.5、PM10、VOCs、NH3、H2S）、遥控设备、数据显示设备、电池充电适配器、4G数据传输模块、高清摄像机、热成像摄像机等。

3．设备技术要求（单套）

3.1 无人机

3.1.1 整机重量：整机（含电池）重量应在4～7kg之间

3.1.2 载重：产品应能安装监测设备主机、4G数据传输模块、高清摄像头、热成像摄像头等，方便拆装，最大载重应大于1kg，最大起飞重量应不小于6kg

▲3.1.3 尺寸：无人机安装展开后（包含桨叶和起落架），长、宽均不超过1m，高度不超0.5m；对称电机，轴距应大于500mm

3.1.4 材料：机体材料主要采用高强度碳纤维

3.1.5 螺旋桨翼数量：不少于4翼桨叶

3.1.6 工作频率：2.4000～2.4835 GHz、5.725～5.850 GHz

3.1.7 悬停精度：支持定点悬停，垂直精度优于±0.5m，水平精度优于±1.5m

3.1.8 速度：最大上升速度不低于5m/s，最大下降速度（垂直）不超过3m/s，最大水平飞行速度（下置单云台）不低于50km/h

3.1.9 云台和摄像机：配置下置单云台和双云台，用户根据实际情况自行选择安装，三轴稳定，俯仰角应优于30°～-90˚，平移优于±320˚；可见光相机有效像素应不小于200万，并支持不小于30倍光学变焦、6倍数字变焦，变焦移动速度小于8s，自动抗闪烁；热成像双光相机中热成像器采用非制冷氧化钒微测热辐射计，支持不小于4倍的数字变焦，其可见光相机有效像素应不小于1200万，支持不小于8倍的光学变焦，各摄像机均应装备不少于32g容量的SD卡

▲3.1.10 飞行时间：空载不低于30min，载重（含电池、双相机和污染物监测系统）不低于20min

3.1.11 工作温度：-20° 至 50° C之间能够正常工作

3.1.12 定位系统：外置卫星定位模块，增强信号抗干扰

3.1.13 图传距离：高清图传不低于4km

3.1.13 遥控器：最大信号有效距离不低于5km，工作频率符合要求，外置智能充电电池并配有专用充电器，具有不小于7寸显示屏或可通过数据线连接手机、平板电脑进行操作，并提供永久免费的操作软件（含移动设备app）

3.1.14 无人机电池：飞行电池1套、备用同型号高容量电池2套，单套容量不低于7000mAh，单套重量不超1kg，并配置相应的充电设备，最大充电功率不低于180W，输入电流不低于6.9A，输入电压不低于26V

3.1.15 运输箱体：整机拆卸折叠后，各部件存放在具有防撞防震功能的运输盒或箱中

3.1.16培训和考证服务：供应商供货后应协助联系无人机驾驶证培训考证服务（AOPA），并承担业主至少3人的培训考证费用

3.1.17 其他要求：具有低电量智能返航、遥控信号中断智能返航等功能，支持传感器系统，配备2组同型号备用螺旋桨

3.2 污染物监测系统

3.2.1 监测项目：包括但不限于PM2.5、PM10、CO、CO2、NO2+O3、SO2、VOCs、H2S、NH3等，并能同步显示温度、湿度，上述指标应同时搭载在污染物监测系统上

3.2.2 外壳和安装位置：轻量化外壳，具有抗衰抗电磁干扰功能，能快速在无人机上置云台上装卸，有主动式进风设计

3.2.3  4G数据传输模块：无人机应安装有4G数据传输模块，实时传输数据，包括1个数据输出端和1个数据输入端，装备不少于32g容量的SD卡

3.2.4 数据分析可视化软件：兼容windows平台，软件永久免费使用，实时显示并分析监测项目的数值，并生成污染物时间变化曲线图；数据分析软件还可生成的二维网格空气污染分布热力图（网格大小实时可调）、二维等值线空气污染分布热力图和三维点云空气污染分布热力图（视角可调）；支持导入高清正射影像图（tif格式，国标通用WGS-84坐标系），导入后会自动覆盖相应区域地图，可加载并定点显示带有地理信息的照片

3.2.4 监测系统参数显示和调整：软件内置参数显示和调整功能，实时显示监测系统各监测模块的工作状态，包括卫星定位信号、相对高度等，并可远程对单个污染物监测模块进行独立调参与校准，校正敏感度和零点

3.2.5 数据导出：有线和无线数据传输，将污染物浓度信息实时传输至数据分析软件，可同时使用数传电台和4G通讯数传两种方式（互相独立不受干扰）将数据同时传输至不同可视化终端（如地面工作站）；具备数据断点续传功能，传输信号盲区采集到的任务数据不会丢失，重连后自动续传；可随时调阅历史数据，一键生成数据报告（PDF格式），报告中应当包括本次任务飞行覆盖范围、网格实际大小、采样点数、区域平均浓度、网格浓度高低极值（附带该网格的位置信息）、单点浓度高低极值（附带该数据点的位置信息与采集的时间信息）、浓度分布热力图、颜色与浓度的对应关系信息；数值输出表格应为可编辑的CSV文件，支持按秒记录数据，每行原始数据应包括每种污染物的浓度、采样时间、采样经纬度、采样相对高度信息

3.2.6 数据单位：ppb, ppm, 或 µg/m3, mg/m3（业主可随时切换选择）

3.2.7 污染物监测参数

（1）颗粒物

检测PM2.5、PM10；

监测原理：激光散射/光散射；

量程： 0~500ug/m3；

检出限：不高于1ug/m3；

抗高温高湿，具有湿度校正算法；

（2）CO

监测原理：电化学；

量程： 0~10ppm；

检出限：不高于10ppb；

（3）SO2

监测原理：电化学；

量程： 0~15ppm；

检出限：不高于5ppb；

（4）O3+NO2

监测原理：电化学；

量程： 0~10ppm；

检出限：不高于5ppb；

（5）VOCs

监测原理：光离子化检测（PID）；

目标气体：电离势能<10.6eV的挥发性有机物（VOCs）；

量程： 0～50ppm（默认异丁烯，其他合适亦可）；

检出限：不高于1ppb；

（6）CO2

监测原理：电化学或红外

量程： 0~5%VOL；

检出限：不高于0.1%；

（7）H2S

监测原理：电化学；

量程： 0~50ppm；

检出限：不高于20ppb；

（8）NH3

监测原理：电化学；

量程： 0~100ppm；

检出限：不高于5ppm；

3.2.8 供电方式：至少两种，可连接无人机电池使用（无人机配套接口），或直流输入（micro usb），整个污染物监测系统重量不应超过已安装双摄像头的无人机最大载重要求

3.2.9 其他要求：配有防撞防震功能的运输盒或箱，外置天线

3.3 地面工作站

3.3.1 技术参数：便携式笔记本电脑或平板电脑，轻便易携带，重量不超过1kg，预装软件包括但不限于正版office办公操作软件、无人机操作软件、监测系统数据分析可视化软件、数据传输软件和各部件说明书等，不低于第10代英特尔i7酷睿处理器，不少于16G内存DDR4，存储容量不低于512G（SSD硬盘），续航时间不低于10小时

3.3.2 其他配件：磁力吸附接口键盘、蓝牙鼠标、触摸笔、电源适配器、电源线、野外作业一体式可折叠防摔套壳

4.验收技术参数指标

4.1无人机具有摄像并同时搭载上述PM2.5、PM10、CO、CO2、NO2+O3、SO2、VOCs、H2S、NH3监测仪器能力，满载续航能力不低于20min，空载不低于30min；

4.2各气体监测设备具有合同规定的监测分辨率，与大气自动站监测设备比对监测结果在同一数量级范围；

4.3仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求。

（十四）车载数据采集及传输系统

中标商需提供数据采集及传输系统。

1．设备技术要求（单套）

1.1.监测数据的生成和传输：原始数据包含实时数据、5分钟、1小时、1日历时数据以及它们的数据标识

1.2. 具备数据状态标识。

1.3.兼容互联网、VPN专线通讯，可实现多地址发送数据。

1.4. 在线监测分析仪运行参数采集和查询。

1.5. 在线监测分析仪运行状态远程实时查看。

1.6. 监测控制系统的QC任务实现要求。

1.7. 投标人需提供详细的软件功能实例说明。

2. 配置要求

提供数据采集系统必需的硬件设施，主要包括但不限于以下清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工控机（含：19寸以上宽屏 并配无线鼠标及键盘） | 1 |
| 2 | 数据采集（含本系统正常工作所需的串口线、串口卡、信号线） | 1 |
| 3 | 数据采集软件（永久免费使用） | 1 |
| 4 | 路由器及交换机（含网线） | 1 |
| 5 | 网费（首年） | 1 |

（十五）系统安装、配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设备

中标商需提供系统安装所涉及的附件及材料，主要包括但不限于：

| 序号 | 安装件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装机柜及托盘 | 4套 |
| 2 | 3米采样总管 | 1套 |
| 3 | 校准仪平衡阀 | 2套 |
| 4 | 铁氟龙电磁阀 | 10套 |
| 5 | 1/4铁氟龙管 | 150米 |
| 6 | 1/4铁氟龙三通 | 40个 |
| 7 | 47mm颗粒物过滤器 | 12个 |
| 8 | 线槽 | 4套 |
| 9 | 钢瓶架 | 1套 |
| 10 | 气象支架 | 1套 |
| 11 | 采样总管固定及支架 | 1套 |
| 12 | 配件及消耗件 | 1套 |

（十六）售后和运维服务

- ★货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品。货物完好，配件齐全。中标商应提供三年的质保期（需上门服务），非使用者人为或自然力因素下，仪器设备核心部件损坏，则通过验收即日起3个月内退款退货，2年之内免费换新，3 年之内免费保修。

- 售后响应时间：在接到用户电话或书面通知后应4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场（广东省内），不能在规定时间内修好的要免费提供备品备件。

- 中标人(或仪器制造商授权的技术人员)须到采购人提供的现场免费进行设备调试，进行操作试验，直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格。

- 仪器所带操作系统或软件均为正版，并应提供终身软件升级服务和免费使用。

- ★自仪器设备验收之日起，投标人需提供三年运行维护服务，运维费用包含在合同总价中，中标人在三年运维期内不得向业主收取任何费用，运维期满后要保证仪器在正常状态下交接给下一家运维单位。三年运行维护期间，设备配件、备品备件中标商全包，并提供厂家开具的售后服务承诺函并加盖公章。

- 运维具体要求应包括但不限于以下内容：

中标方每月进行一次开机例行维护，包括检查仪器运行状态、运行参数（做好原始记录），按需更换必要耗材等；对仪器零跨、精度情况进行检查并记录；检查标准气体及载气钢瓶阀门是否漏气、有效期限和消耗情况等（标准气体若过期应及时更换并记录）；对颗粒物监测仪器进行标准膜、温度传感器、压力传感器校准和湿度传感器检查；使用标准混合气体对VOCs监测仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准（当大于20%的物种色谱标准气单点浓度偏差大于20%、质谱标准气单点浓度偏差大于30%时，需重新标定校准曲线）。

中标方每季开机无故障运行一天，运行期内，除校准、停电、维护保养以及不可抗拒力因素造成数据缺失外，仪器24小时正常开机，无故障运行时间占总运行时间的85%以上；运行结束后，提供原始和人工审核后的监测数据，并于下周初提交原始和审核数据，对于缺数、异常数据需做审核说明；并对采样系统、颗粒物切割头等相关部件进行一次维护清洗，同时应对仪器进行全面校准与检查，包括多点核查、重复性、稳定性，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

中标方每半年更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查，并负责将臭氧监测的相关设备送至国家认可的实验室进行溯源和标准传递。

- 制定统一格式运维和质控记录表格，经采购方审批同意后用于开展日常运维与质控工作，并于每月10日前提供上个月运维与质控纸质记录表格和运维报告。报告内容应包括系统内各监测模块仪器检查与维护总结、有效数据获取率、质控结果评价、异常情况记录与解决过程。运维地点由业主根据监测车在广东省内所在实时位置确定，期间运维人员所有交通食宿费用、运维耗材费用均由中标方承担。

（8）以上售后服务内容适用于空气走航监测系统所有采购内容。

## 第二部分 实施要求

1、项目团队要求

（1）为保障项目的实施质量，要求中标人在设备调试、验收等服务期内，须配置服务人员不少于2名专职工作人员驻点在广东省环境监测中心，开展仪器设备调试和验收等工作。专职工作人员应具备丰富的车载设备安装等相关经验，同时应遵守相关规章制度，并接受广东省环境监测中心的管理。

（2）在采购合同签订前，如中标结果被质疑或业主有要求，业主有权提出预中标方提供相同的型号仪器，验证仪器性能。预中标商需至中标结果自公示期起3个工作日内，在广东地区提供相同型号的仪器完成仪器相关性能验证。不能提供样机或不能通过招标文件技术指标测试，或测试结果与投标文件不符的视为虚假投标，由此引发的所有损失由投标人负责。测试过程必须在业主指派的人员参与下进行，测试的过程和结果必须如实详细记录。

如果由于仪器本身原因而在十五天内调试没有通过，业主有权要求供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

2、工期（交货期）要求

采购货物在合同签订后4个月内完成仪器设备安装、调试、验收并交付。

3、质量控制要求

1.投标人必须承诺提供生产厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，并按招标文件要求附带相关的合法生产厂商证明文件。

2.投标人必须承诺所提供产品符合国家或行业标准，以及采购人提出的有关应用需求，且不存在第三方侵权行为。

3. 投标人应在十年内保证易损件和备件在广东省内的正常供应。

4、培训要求

1.中标供应商应为采购人现场免费培训，免费培训直至能完全独立操作。

2. 中标人应对采购人仪器操作人员提供不少于三场现场免费的操作及维护培训，每场培训天数不少于2天、人员不少于10人。中标供应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括系统软件、联网技术、质量控制、质量保证以及数据统计等方面的内容和仪器设备的操作、系统软件操作、设备日常维修、简单故障的识别及排除等。培训班培训、培训人数、地点（广东省内）、时间及场次由业主根据运行需要灵活安排。培训所需全部费用均由中标供应商支付。

5、验收要求

1.验收时间：产品安装、调试完毕，产品试用后，由中标方提出验收申请，采购人应于收到验收申请后组织验收。验收测试由中标方进行，测试的过程和结果必须如实详细记录，整个测试过程需在采购人指派的人员参与和监督下进行。验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。

2.验收标准：

①单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若中标方所提供的产品是进口产品，必须提供合法的原生地证明、进口报关单证、商检证明等完整资料给买方审计和采购部门核查。

②产品质量：应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准。

③产品所有技术性能规格及参数：应符合招标文件和中标方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

④产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患。

6、项目售后服务要求

1. 具有良好的售后服务体制。

2. 质保期：产品验收合格后，在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，中标方负责免费保修，所有费用由中标方承担；非使用者人为或自然力因素下，仪器设备核心部件损坏，则通过验收即日起3个月内退款退货，2年之内免费换新，3年之内免费保修，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算（若仪器技术指标上有更严要求，按最严要求执行）。

3. 设备故障报修的响应时间：维修服务响应时间不高于8小时。若电话中无法解决，72小时内到达现场（广东省内）进行维护。

4. 提供操作流程、注意事项的培训，并提供相应的书面材料。

7、付款方式

1.合同签订后，采购人在15个工作日内向中标供应商支付合同总价80%的预付款。

2.项目总体验收完成后，采购人15个工作日内向中标供应商支付合同总价20%的款项。

3.中标人应在银行开具银行履约保函，在提交验收款支付申请时向采购人提交。履约保函的担保金额为合同总价的10%。履约保函应一直保持有效直到合同规定的项目验收合格后质保期满为止。

4.本合同采用财政集中支付，付款所规定时间为需方（采购人）完成支付申请手续，向集中支付机构申请资金支付的时间。不包括集中支付机构支付时间。

# 评标办法

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 20% | 30% | 100% |
| 分值 | 50分 | 20分 | 30分 | 100分 |

具体量化打分标准如下：

- 技术、商务评分：

评标委员会分别对各投标的技术、商务响应文件中的各项内容进行评审比较，详细对比其技术、商务方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在技术、商务评审表的相应项各自记名打分。

- 技术商务得分统计

  - 将所有评委的技术评分的算术平均值即为每个有效投标人的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

  - 将所有评委的商务评分的算术平均值即为每个有效投标人的商务得分（四舍五入后，精确到0.01）。

  - 将技术得分、商务得分相加得出商务技术得分。

- 价格核准和评分

采购人根据价格测算情况，设定本项目的最高限价为人民币260万元，本项目不设定最低限价，但评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评委规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

价格的核准：

评标委员会先对入围投标人的投标报价进行复核，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

对投标货物/服务的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理。

对投标货物/服务的非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价。对投标货物/服务的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价，若其获得中标资格，该项目的中标价为其原来的开标一览表价格，其漏项部分风险自担，视作已含在投标报价中，并以开标一览表价格签订合同。

对数量的评审，以《招标需求》所明示数量为准；《招标需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定。

对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评委会审定通过方为有效。按上述修正错误的方法调整后的投标报价，需由投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

一、价格评审表

| 序号 | 评审项目 | 详细评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正核实得出评标价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格、符合性审查）且价格最低的有效投标报价（指修正核实后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x价格权重x100。（精确到0.01）。 如符合“小型和微型企业产品价格扣除”规定的，则按扣除之后的价格作为评标价。 | 30分 |
| 合计 |  |  | 30分 |

## 二、技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 单项分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 完全响应或优于技术参数要求的得36分；一项▲号要求不满足扣2分，一项其他要求不满足扣1分，扣完为止。 注：投标人在响应技术要求时，应提供制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告。 | 36分 |
| 2 | 实施技术方案 | 根据各投标人制定的方案组织计划、时间进度、质量保障、验收方案等进行综合评审： 1.方案详细，时间进度快，可行性高，得4分； 2.方案详细，相对完善，基本可行，得3分； 3.方案尚可，基本可行，得2分； 4.方案简单不完善，得1分。 | 4分 |
| 3 | 技术先进性 | 对各投标人所投产品的技术水平、技术性能、配置先进性、稳定性、可维护性等进行综合评审： 1.技术性能良好，所投产品整机工艺精良，关键部件匹配性高，得4分； 2.性能良好，所投产品整机工艺良好，关键部件匹配性良好，得3分； 3.性能一般，所投产品整机工艺一般，关键部件匹配性一般，得2分； 4.性能较差，所投产品整机工艺粗糙，关键部件基本不匹配，得1分。 以上指标可通过产品证书、获奖情况、知识产权证书等方面进行评比打分。 | 4分 |
| 4 | 技术支持服务 | 技术支持服务方案合理，与项目实际情况相符，应急响应且到达现场时间≤6小时，得2分； 技术支持服务方案一般，与项目实际情况较相符， 6小时＜应急响应到达现场时间≤8小时，得1分； 技术支持服务方案较差，与项目实际情况不符， 8小时＜应急响应到达现场时间，不得分。 | 2分 |
| 5 | 数据采集及传输系统 | 本打分项以对招标文件技术要求各部分的描述的详细程度、可操作程度以及软硬件性能指标为主要考核依据。 满足招标文件：根据招标文件技术要求，清晰描述数采仪系统各功能模块（附截图），数采软件各项功能满足要求且具有较强可操作性，搭配的联网设备硬件满足使用要求； 不满足：重复招标文件内容。 对招标人需求理解准确，数采仪系统可实现数据采集、仪器状态监控、数据统计分析、运维与检查计划编排、网络传输、仪器接入、数据回补、系统安全、在线更新和联网设备等功能，满足招标文件要求得4分，一项▲条款不满足再扣2分，一般技术条款不满足扣1分，扣完为止，不满足招标文件要求得0分。 | 4分 |
| 合计 |  |  | 50分 |

三、商务评审表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 单项 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 优于招标文件要求，得4分； 完全满足招标文件要求，得2分； 未能完全满足招标文件要求，得0分。 | 4分 |
| 2 | 业绩情况 | 投标人2017年1月1日（以合同生效时间为准）至今的同类项目(空气走航监测系统)案例，每提供一个业绩得0.5分，最高得6分。 （1）业绩清单包含但不限于合同名称、业主单位名称、合同签订时间、项目简要说明、合同金额页、业主联系人与联系电话等。 （2）采购合同等证明材料需提供包括但不限于中标通知书、合同首页、主要内容页、金额页（金额可隐去）、签字盖章页、验收意见（以用户盖章或专家签字为准）的复印件并加盖公章。 （3）投标方需保证所提供案例的真实性，并提供业主联系方式以备查验。 | 6分 |
| 3 | 经验情况 | 投标产品(空气走航监测系统)参与保障省级及以上重要活动或重大、特别重大突发环境事件应急监测的，每提供一项得1分，最高4分。须提供证明材料并加盖公章 | 4分 |
| 4 | 综合实力与自主知识产权 | （1）投标人获得省级（含）以上高新技术企业证书，提供证书复印件并加盖公章的，得2分，不提供不得分。 （2）投标产品获得专利证书情况。每获得1项专利得0.5分，最高2分。【注：须同时提供相关证书复印件并加盖公章作为证明文件，没有提供证明材料或者专家无法认定的不得分。】 | 4分 |
| 5 | 保障措施 | 对各投标人提供的服务人员数量、服务技术水平、服务体系等进行综合评审： 能够提供足够的材料证明，且材料可信度较高，优于采购人需求，得2分。 能够提供足够的材料证明。能够满足采购人需求，得1分。 有提供证明材料，但描述比较模糊，或未能完全满足采购人需求，得0分。 | 2分 |
| 合计 |  |  | 20分 |

- 包组六（国产监测仪器设备2）

- 第一部分 技术需求

2020年“广东省环境监测中心监测仪器设备购置”项目采购国产监测仪器设备包组六清单见下表。

| 包组号 | 序号 | 包组内容 | 采购设备 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组六 | 1 | 空气走航监测系统之二 | 便携式气质联用仪 | 2 |

- 空气走航监测系统之二

基于车载平台，便携式气质联用仪可作为空气走航监测系统的补充分析设备，准确定性定量分析的绝大多数VOCs污染物，检出走航监测系统分析之外的其他化合物，同时也可以用于检验走航系统样品结果；亦可手持进入车辆无法达到的地方进行采样与分析，深度分析高浓度区域空气中VOCs的污染状况。详细技术参数及要求（单套）如下。

1.设备用途：用于空气中挥发性有机物定性与定量监测。

2.配置要求：

2.1 便携式气质联用仪主机一台, 包括: 气质联用仪、手持控制器、充电器、充电电池、工作站软硬件、NIST及AMDIS谱库、工作站（屏幕尺寸：13英寸；内存容量不小于16G；处理器：相当于Intel 第十代i7系列；待机时长：不少于7小时；固态硬盘容量：不小于512G）。工作站应预装正版操作系统、offcie软件、便携式气质联用仪操作和数据处理软件。

2.2 配品配件及消耗品：备用电池组、TENAX及TRI-BED富集器各一个、离子源、工具包、电缆等以及以其运行所必需的配件等；20瓶载气；10瓶内标气。

3.技术参数：

▲3.1 色谱柱使用温度范围：室温至225℃；升温速率不小于20℃/分钟；

3.2 检出限：≤0.5ppb（苯、甲苯）；

3.3 质量范围：至少覆盖1-300amu，可检测多种挥发性和半挥发性有机化合物；

3.4 质量分辨率：≤1amu

3.5分析方式：可采用直接质谱进样方式进行分析，亦可进入TRIB-BED或TENAX吸附剂的捕集阱浓缩器后进行热解析进样，通过GC-MS分析后通过内置标准曲线进行定量两种模式

3.6 气质扫描方式：具有选择离子监控和全扫描两种方式；

3.7 扫描速度：≥1000amu/s

▲3.8 质谱离子源：离子源的电离能70eV（需提供仪器生产制造商原厂技术说明书或用户手册）；

3.9 气相色谱：具有分流进样、程序升温等功能，最小升温速度≤0.5℃/min、最高升温速率≥20℃/min，载气流速采用电子压力控制；

3.10 动态检测范围：不少于6个数量级；（需提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告）；

▲3.11 定性定量准确：能给出确定的定性定量结果，满足空气中复杂VOCs组分分析要求； 分别用EPA TO-14、TO-15、PAMS标准气体=检测，能够准确定性各自75%以上的物质，同时75%以上物质定量准确度在70%~130%之间；

▲3.12 重现性：连续六次重复进样分析甲苯（浓度为15ppb）的结果相对偏差在±10%范围内；

3.13 工作站：工作站软硬件，包括但不限于数据分析和调参软件、质谱图库等资料；

3.14 质谱库：提供国际标准和技术研究所（NIST）与AMDIS的质谱库和美国国立职业安全与健康研究所(NIOSH)的数据库，定期免费更新NIST谱库。

3.15 电源：可用充电电池和交流电（220±22 V, 50Hz）两种供电模式；

3.16 支持通讯的COM串行口(9针)/USB口及链接线，并提供数据传输的通讯协议；

3.17 仪器自带软件导出仪器内部存储的数据文件，最终生成的文件是通用的文件格式(txt格式或excel格式)(附说明文档，操作指导书)；

3.18 重量：气质联用仪分析主机不超过20kg；

3.19 标准附件：提供仪器说明书和满足仪器正常运行一年的耗品耗材（按每月运行1次计）；

3.20 其他要求：仪器内置定位系统，数据导出应同时导出分析地点坐标信息。

4. 验收技术参数指标

4.1 检出限：≤0.5ppb（苯、甲苯）；

4.2 分别用EPA TO-14、TO-15、PAMS标准气体检测，能够准确定性各自75%以上物质， 75%以上物质定量准确度在70%~130%之间（测试标准气体浓度由用户现场确定）；

4.3 重现性：重复分析浓度为15ppb甲苯，六次进样分析结果相对偏差在±10%范围内；

4.4 操作软件配备标准物质谱库，并具有自动检索、给出目标化合物匹配度等功能；

4.5 仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求。

（十六）售后服务

- ★货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品。货物完好，配件齐全。中标商应提供三年的质保期（需上门服务），非使用者人为或自然力因素下，仪器设备核心部件损坏，则通过验收即日起3个月内退款退货，2年之内免费换新，3 年之内免费保修。

- 售后响应时间：在接到用户电话或书面通知后应4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场（广东省内），不能在规定时间内修好的要免费提供备品备件。

- 中标人(或仪器制造商授权的技术人员)须到采购人提供的现场免费进行设备调试，进行操作试验，直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格。

- 仪器所带操作系统或软件均为正版，并应提供终身软件升级服务和免费使用。

- ★自仪器设备验收之日起，投标人需提供三年运行维护服务，运维费用包含在合同总价中，中标人在三年运维期内不得向业主收取任何费用。三年运行维护期间，设备配件、备品备件中标商全包，并提供厂家开具的售后服务承诺函并加盖公章。

（6）以上售后服务内容适用于空气走航监测系统之二所有采购内容。

## 第二部分 实施要求

1、项目团队要求

（1）为保障项目的实施质量，要求中标人在设备调试、验收等服务期内，须配置服务人员不少于2名专职工作人员驻点在广东省环境监测中心，开展仪器设备调试和验收等工作。专职工作人员应具备丰富的设备安装等相关经验，同时应遵守相关规章制度，并接受广东省环境监测中心的管理。

（2）在采购合同签订前，如中标结果被质疑或业主有要求，业主有权提出预中标方提供相同的型号仪器，验证仪器性能。预中标商需至中标结果自公示期起3个工作日内，在广东地区提供相同型号的仪器完成仪器相关性能验证。不能提供样机或不能通过招标文件技术指标测试，或测试结果与投标文件不符的视为虚假投标，由此引发的所有损失由投标人负责。测试过程必须在业主指派的人员参与下进行，测试的过程和结果必须如实详细记录。

如果由于仪器本身原因而在十五天内调试没有通过，业主有权要求供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

2、工期（交货期）要求

采购货物在合同签订后3个月内完成仪器设备安装、调试、验收并交付。

3、质量控制要求

1.投标人必须承诺提供生产厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，并按招标文件要求附带相关的合法生产厂商证明文件。

2.投标人必须承诺所提供产品符合国家或行业标准，以及采购人提出的有关应用需求，且不存在第三方侵权行为。

3. 投标人应在十年内保证易损件和备件在广东省内的正常供应。

4、培训要求

1.中标供应商应为采购人现场免费培训，免费培训直至能完全独立操作。

2. 中标人应对采购人仪器操作人员提供不少于三场现场免费的操作及维护培训，每场培训天数不少于2天、人员不少于10人。中标供应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括系统软件、联网技术、质量控制、质量保证以及数据统计等方面的内容和仪器设备的操作、系统软件操作、设备日常维修、简单故障的识别及排除等。培训班培训、培训人数、地点（广东省内）、时间及场次由业主根据运行需要灵活安排。培训所需全部费用均由中标供应商支付。

5、验收要求

1.验收时间：产品安装、调试完毕，产品试用后，由中标方提出验收申请，采购人应于收到验收申请后组织验收。验收测试由中标方进行，测试的过程和结果必须如实详细记录，整个测试过程需在采购人指派的人员参与和监督下进行。验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。

2.验收标准：

①单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若中标方所提供的产品是进口产品，必须提供合法的原生地证明、进口报关单证、商检证明等完整资料给买方审计和采购部门核查。

②产品质量：应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准。

③产品所有技术性能规格及参数：应符合招标文件和中标方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

④产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患。

6、项目售后服务要求

1. 具有良好的售后服务体制。

2. 质保期：产品验收合格后，在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，中标方负责免费保修，所有费用由中标方承担；非使用者人为或自然力因素下，仪器设备核心部件损坏，则通过验收即日起3个月内退款退货，2年之内免费换新，3年之内免费保修，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算（若仪器技术指标上有更严要求，按最严要求执行）。

3. 设备故障报修的响应时间：维修服务响应时间不高于8小时。若电话中无法解决，72小时内到达现场（广东省内）进行维护。

4. 提供操作流程、注意事项的培训，并提供相应的书面材料。

7、付款方式

1.合同签订后，采购人在15个工作日内向中标供应商支付合同总价80%的预付款。

2.项目总体验收完成后，采购人15个工作日内向中标供应商支付合同总价20%的款项。

3.中标人应在银行开具银行履约保函，在提交验收款支付申请时向采购人提交。履约保函的担保金额为合同总价的10%。履约保函应一直保持有效直到合同规定的项目验收合格后质保期满为止。

4.本合同采用财政集中支付，付款所规定时间为需方（采购人）完成支付申请手续，向集中支付机构申请资金支付的时间。不包括集中支付机构支付时间。

# 评标办法

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 20% | 30% | 100% |
| 分值 | 50分 | 20分 | 30分 | 100分 |

具体量化打分标准如下：

- 技术、商务评分：

评标委员会分别对各投标的技术、商务响应文件中的各项内容进行评审比较，详细对比其技术、商务方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在技术、商务评审表的相应项各自记名打分。

- 技术商务得分统计

  - 将所有评委的技术评分的算术平均值即为每个有效投标人的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

  - 将所有评委的商务评分的算术平均值即为每个有效投标人的商务得分（四舍五入后，精确到0.01）。

  - 将技术得分、商务得分相加得出商务技术得分。

- 价格核准和评分

采购人根据价格测算情况，设定本项目的最高限价为人民币260万元，本项目不设定最低限价，但评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评委规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

价格的核准：

评标委员会先对入围投标人的投标报价进行复核，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

对投标货物/服务的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理。

对投标货物/服务的非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价。对投标货物/服务的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价，若其获得中标资格，该项目的中标价为其原来的开标一览表价格，其漏项部分风险自担，视作已含在投标报价中，并以开标一览表价格签订合同。

对数量的评审，以《招标需求》所明示数量为准；《招标需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定。

对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评委会审定通过方为有效。按上述修正错误的方法调整后的投标报价，需由投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

一、价格评审表

| 序号 | 评审项目 | 详细评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正核实得出评标价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格、符合性审查）且价格最低的有效投标报价（指修正核实后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x价格权重x100。（精确到0.01）。 如符合“小型和微型企业产品价格扣除”规定的，则按扣除之后的价格作为评标价。 | 30分 |
| 合计 |  |  | 30分 |

## 二、技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 单项分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 完全响应或优于技术参数要求的得36分；一项▲号要求不满足扣2分，一项其他要求不满足扣1分，扣完为止。 注：投标人在响应技术要求时，应提供制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告。 | 36分 |
| 2 | 实施技术方案 | 根据各投标人制定的方案组织计划、时间进度、质量保障、验收方案等进行综合评审： 1.方案详细，时间进度快，可行性高，得4分； 2.方案详细，相对完善，基本可行，得3分； 3.方案尚可，基本可行，得2分； 4.方案简单不完善，得1分。 | 4分 |
| 3 | 技术先进性 | 对各投标人所投产品的技术水平、技术性能、配置先进性、稳定性、可维护性等进行综合评审： 1.技术性能良好，所投产品整机工艺精良，关键部件匹配性高，得4分； 2.性能良好，所投产品整机工艺良好，关键部件匹配性良好，得3分； 3.性能一般，所投产品整机工艺一般，关键部件匹配性一般，得2分； 4.性能较差，所投产品整机工艺粗糙，关键部件基本不匹配，得1分。 以上指标可通过产品证书、获奖情况、知识产权证书等方面进行评比打分。 | 4分 |
| 4 | 技术支持服务 | 技术支持服务方案合理，与项目实际情况相符，应急响应且到达现场时间≤6小时，得2分； 技术支持服务方案一般，与项目实际情况较相符， 6小时＜应急响应到达现场时间≤8小时，得1分； 技术支持服务方案较差，与项目实际情况不符， 8小时＜应急响应到达现场时间，不得分。 | 2分 |
| 5 | 数据采集及传输系统 | 本打分项以对招标文件技术要求各部分的描述的详细程度、可操作程度以及软硬件性能指标为主要考核依据。 满足招标文件：根据招标文件技术要求，清晰描述数采仪系统各功能模块（附截图），数采软件各项功能满足要求且具有较强可操作性，搭配的联网设备硬件满足使用要求； 不满足：重复招标文件内容。 对招标人需求理解准确，数采仪系统可实现数据采集、仪器状态监控、数据统计分析、运维与检查计划编排、网络传输、仪器接入、数据回补、系统安全、在线更新和联网设备等功能，满足招标文件要求得4分，一项▲条款不满足再扣2分，一般技术条款不满足扣1分，扣完为止，不满足招标文件要求得0分。 | 4分 |
| 合计 |  |  | 50分 |

三、商务评审表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 单项 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 优于招标文件要求，得4分； 完全满足招标文件要求，得2分； 未能完全满足招标文件要求，得0分。 | 4分 |
| 2 | 业绩情况 | 投标人2017年1月1日（以合同生效时间为准）至今的同类项目(便携式气质联用仪)案例，每提供一个业绩得0.5分，最高得6分。 （1）业绩清单包含但不限于合同名称、业主单位名称、合同签订时间、项目简要说明、合同金额页、业主联系人与联系电话等。 （2）采购合同等证明材料需提供包括但不限于中标通知书、合同首页、主要内容页、金额页（金额可隐去）、签字盖章页、验收意见（以用户盖章或专家签字为准）的复印件并加盖公章。 （3）投标方需保证所提供案例的真实性，并提供业主联系方式以备查验。 | 6分 |
| 3 | 经验情况 | 投标产品(便携式气质联用仪)参与保障省级及以上重要活动或重大、特别重大突发环境事件应急监测的，每提供一项得1分，最高4分。须提供证明材料并加盖公章 | 4分 |
| 4 | 综合实力与自主知识产权 | （1）投标人获得省级（含）以上高新技术企业证书，提供证书复印件并加盖公章的，得2分，不提供不得分。 （2）投标产品获得专利证书情况。每获得1项专利得0.5分，最高2分。 【注：须同时提供相关证书复印件并加盖公章作为证明文件，没有提供证明材料或者专家无法认定的不得分。】 | 4分 |
| 5 | 保障措施 | 对各投标人提供的服务人员数量、服务技术水平、服务体系等进行综合评审： 能够提供足够的材料证明，且材料可信度较高，优于采购人需求，得2分。 能够提供足够的材料证明。能够满足采购人需求，得1分。 有提供证明材料，但描述比较模糊，或未能完全满足采购人需求，得0分。 | 2分 |
| 合计 |  |  | 20分 |

- 包组七（常规与应急监测仪器）

- 第一部分 技术需求

2020年“广东省环境监测中心监测仪器设备购置”项目采购国产监测仪器设备包组七清单见下表。

| 包组号 | 序号 | 包组内容 | 采购设备 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组七 | 1 | 常规与应急监测仪器 | 废气汞采样器 | 2 |
|  | 2 |  | 便携式红外分光测油仪 | 1 |
|  | 3 |  | 自动采样监测船 | 1 |
|  | 4 |  | 分光光度计 | 1 |

#### 一．废气汞采样器

1．设备总体要求

用于污染源废气中汞的采集。采样装置符合我国（HJ 917-2017）和美国（EPA Method 30B）相关标准的要求。

2．技术指标要求

2.1废气汞采样装置包括活性炭吸附管、采样探头、温度传感器、加热线、除湿装置、采样控制器、采样泵、打印机等单元；

2.2采样探头具备加热功能，加热温度可控制在100℃至120℃范围内，气体管路全程拌热且采用不吸附的材质，活性炭吸附管与采样探头连接安装方便且密封性好；

2.3设备内置高性能锂电池，正常采样过程供电时间须＞6小时，采样过程中停电数据自动保护，来电继续采样；

2.4双气路独立控制，其采样流量和采样时间可单独控制，支持恒流采样，采样流量可控制在0.2～1.5L/min范围内；

2.5采样控制器采用触摸屏控制，配有RS232接口或USB接口，方便打印、下载、存储数据（大于500个报告）、软件的升级等功能；

▲2.6采样中可实时测定、数字式显示并自动储存气温、大气压、采样时间、实际流量、标况流量等参数，自动计算标况体积，记录参数至少包括采样时间、累计时间、实际流量、标况流量、实际体积、标况体积、大气压力、大气温度等；

▲2.7 设备在采样前可进行漏气测试，整体采样系统气密性检测满足GB/T 16157要求；

3．单套系统配置清单

配制清单见下表。

表2-1              单套系统配置清单

| 序号 | 产品名称、规格编号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机（包括采样泵、流量计、累积流量计、定时系统、自动跟踪系统等）及相关附件 | 1套 |
| 2 | 打印机 | 1台 |
| 3 | ≥1500mm长度的采样探头 | 1根 |
| 4 | 除湿装置（含吸收瓶、干燥剂） | 1套 |
| 5 | 完整的各种连接组件（包括活性炭吸附管、各连接头、连接管及密封垫圈） | 1套 |
| 6 | 采样仪器和相关配件需要配备野外运输箱 | 1套 |

4．验收指标

4.1仪器采样流量和采样时间可单独控制，支持恒流采样，采样流量可控制在0.2～1.5L/min范围内；

4.2采样探头具备加热功能，加热温度可控制在100℃至120℃范围内，气体管路全程拌热且采用不吸附的材质，活性炭吸附管与采样探头连接安装方便且密封性好，设备在采样前可进行漏气测试；

4.3仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求；

4.4仪器通过广东省计量监测机构检定，检定工作和费用由中标方承担。

5．培训要求

免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试，提供至少5人免费培训，直至能完全独立操作。

二、便携式红外分光测油仪

1．设备总体要求

用于废水及地表水中石油类的快速测定。便携式红外分光测油仪功能应符合我国HJ637-2018相关标准的要求。

2．技术指标要求

2.1 便携式设计，易于携带，重量小于18公斤

▲2.2检出限DL≤0.1mg/L(四氯乙烯空白液测定11次的3倍SD)

2.3重复性：RSD≤1.0%(1.0～10mg/L油标样测定7～11次)

2.4线性相关系数r≥0.999

2.5扫描波数范围：3400cm-1～2400cm-1

2.6测量波长范围：3200nm～3550nm

2.7吸光度范围：0.0000～ 2.0000（A）

2.8波数准确度：达到或优于±1cm-1

2.9波数重复性：达到或优于±1cm-1

2.10基本测量范围：0～1000mg/L

2.11扫描速度：全谱扫描，＜1分钟/次

2.12主机电源：(220±22)V、(50±1)Hz

3．验收指标

3.1重复性：RSD≤1.0%(1.0～10mg/L油标样测定7次) 。

3.2仪器及配件数量满足工作需求并符合合同要求。

4．培训要求

免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试，提供至少5人免费培训，直至能完全独立操作。

三、自动采样无人船

1．设备总体要求

全自动采样无人船主要用于江河湖泊、水库等流域中。搭载多参数水质在线分析仪进行水质在线监测，搭载采样系统进行水样采集。

2．技术指标要求

### 2.1、船体

2.1. 1 有警灯、警示装置；

▲2.1.2采用分隔封闭内舱设计，具有防沉、防颠覆、防水特性；

2.1.3 采用碳纤维材料制成，三体M船型；

2.1.4 尺寸：不大于 2m（长）×0.7 m（宽）× 0.6m（高）；

2.1.5 空载重量：≤35kg；

2.1.6负载能力：不少于19kg。

2.1.7可搭载ADCP多普勒流量测量仪进行水文流量流速测量。

- 2.2、主控系统

2.2. 1实时向地面基站发送无人船数据信息、视频图像；

2.2. 2实时向遥控器发送无人船数据信息；

2.2. 3船只可实现全球卫星定位自主导航行驶，能够自动返航及自动躲避障碍物；

2.2. 4搭载仪器后，能自动按系统软件事先编辑好的工作位置、行驶路线、行驶速度进行工作；

2.2. 5按任务要求可随时将检测的数据及图形、图像传回地面基站显示、存储，当任务完成后能够按预定位置自动返航；

- 2.3、导航系统

2.3.1卫星定位，自主导航航行；

2.3.2 卫星定位接收器：水平定位精度小于2.5 m，速度精度0.1 m/s；

2.3.3 卫星定位冷启动时间：不大于50秒；

2.3.4朝向精度：0.1 度；朝向重复性：±0.3 度；

2.3.5倾角范围：± 80度；倾角准确度：±1度（0度- 15度）。

- 2.4、通信系统

2.4.1通讯距离：开阔地段基站数据最大通信距离不少于2公里（基站通信）、

开阔地段最大通信距离不少于1公里（遥控器通信），可支持4G通信；

2.4.2通信范围内可进行数据传输和监控，可远程监控船只动态及工作。

- 2.5、供电系统

2.5.1续航能力：不少于5小时（经济航速1.5米/秒时），不少于2小时（5m/s时）；电池充放电次数：不少于450次。电池可更换；

2.5.2电池保护：具有过充、过放电、防水及电池过热保护。

- 2.6、推进系统

▲2.6.1搭载喷泵推进器；

2.6.2推进器电机：无刷直流电机；

2.6.3最大航速：不少于5 m/s；

2.6.4模块化快速拆装结构。

- 2.7、避障系统

2.7.1装有毫米波雷达，无人船行驶中可实时探测与前方障碍物距离，并采取避障措施；

2.7.2障碍物探测距离：最大探测距离不少于30m。

- 2.8、采样系统

2.8.1不少于4路独立采样通道，可按指定采样瓶、指定容量采样；

2.8.2具有管路反吹和采样瓶清洗功能；

2.8.3可按等比例进行混合采样；

2.8.4蠕动泵流速不低于1.7 L / min；

2.8.5采样杆自动收放，采样深度0.5 m，采样头装有滤网；

▲2.8.6采样瓶数量不少于4个，每个容积不少于2 L 。

- 2.9、实时监测系统

2.9.1仪器搭载安装、拆卸方便可靠；

2.9.2技术参数

监测探头技术指标见下表。

表3-1                    技术参数

| 因子 | 探头原理 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 水 温 | 热电偶 | 量 程：-5～＋70℃；分辨率：0. 01℃；准确度：达到或优于±0. 5℃ |
| pH | 电极法 | 量 程： 0～14 pH；分辨率： 0.01 pH准确度：达到或优于±0.1 pH； 2点校准 |
| 溶解氧 | 荧光法 | 量 程：0～50mg/L ；分辨率：达到或优于0.1% / 0.01mg/L；准确度：0 ～200%：达到或优于±1%；200%～500%：达到或优于±10% |
| 电导率 | 四极式电导法 | 量 程：0 – 200 mS/cm（自动量程选择）；分辨率：3个自动测量尺度：0-9999μs/cm, 10.00-99.99 mS/cm, 100.0-200.0mS/cm 度：达到或优于读数的±1%或者± 1uS/cm 取大值;动态温度补偿 |
| 氨氮 | 离子选择电极法 | 量 程：0.2～500mg/L ；分辨率：达到或优于0.1mg/L；准确度：达到或优于±10% |
| 浊度 | 红外法 | 量程：0～3000 NTU；分辨率：2个自动测量尺度：0.0-99.9 NTU, 100-3000 NTU；精度：达到或优于读数之±2％ |
| 化学需氧量 | 紫外吸收法 | 量 程：0～200mg/L ；分辨率：达到或优于0.1 mg/L；准确度：达到或优于±6% |

- 2.10、遥控器

- 2.10.1智能手持遥控器设备和软件（提供无人船智能手持遥控器软件著作权登记证书）。

2.10.2遥控器屏幕显示无人船信息（电量、船行驶速度、经纬度、通信信道、遥控器电量）；

2.10.3实时监控，可随时中断或改变无人船工作任务；

2.10.4警灯控制；

2.10.5与地面基站对无人船控制权交互转换；

2.10.6电池续航时间：不小于7h；

2.10.7遥控距离：≥1km；

2.10.8重量：小于1 kg。

- 2.11、地面控制基站

- 2.11.1含地面控制基站无人船控制系统软件（提供快速采样船基站运用控制软件著作权登记证书）。

2.11.2任务编辑

2.11.2.1可下载工作水域卫星地图、并进行存储和管理；

2.11.2.2可自动规划、生成（等间距）路径点和工作边界，并可手动或自动规划路径，最大路径点不少于255个，每个路径点的经纬度的分辨率至少为0.00001度；

2.11.2.3可在任意路径点进行工作任务设置；

2.11.2.4编辑好的任务可以保存、修改、管理、载入。

2.11.3遥控无人船

2.11.3.1在超视距情况下，可通过视频手动操纵无人船行驶；

2.11.3.2控制无人船的声光；

2.11.3.3编辑、发送手动工作或采样命令。

2.11.4无人船系统状态监控与显示

2.11.4.1在卫星地图上显示无人船平台的位置、船头朝向、工作状态、卫星定位坐标、行驶路径；

2.11.4.2显示无人船平台剩余电量、基站电量、航速；

2.11.4.3可发出无人船低电量警报；

2.11.4.4实时显示无人船搭载的监测仪器的检测数据；

2.11.4.5无人船能检测到障碍物的距离；

2.11.4.6无人船的摄像头所拍摄的高清视频图像；

2.11.4.7无人船任务完成状态，含任务已完成的百分比、剩余时间预计等项目。

2.11.5数据存储系统

2.11.5.1可整理、存储无人船工作日志；

2.11.5.2可自动生成所搭载仪器检测数据的工作报告；

2.11.5.3常规工作任务存储及反复调用、历史工作数据的存储。

2.11.6接收和发送无人船信息。

2.11.7与遥控器对无人船控制权交互转换。

3、配置清单

配制清单见下表。

表3-2                     配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动无人船平台 | 1 |  |
| 2 | 船体充电器 | 1 |  |
| 3 | 通信系统 | 1 |  |
| 4 | 采样系统 | 1 | 含8个2L的采样瓶子 |
| 5 | 实时监测系统 | 1 | pH、水温、溶解氧、电导率、氨氮、浊度、化学需氧量 |
| 6 | 摄像头系统 | 1 |  |
| 7 | 智能遥控器 | 1 | 含遥控器天线 |
| 8 | 避障系统 | 1 |  |
| 9 | 遥控器充电器 | 1 |  |
| 10 | 地面控制基站 | 1 | 含自动控制软件 |
| 11 | 基站充电器 | 1 |  |
| 12 | 船体移动推车 | 1 | 含螺丝、扳手等工具 |
| 13 | 移动工作包装箱 | 1 |  |

4.验收指标

4.1、船体

4.1.1 尺寸：不大于 2m（长）×0.7 m（宽）× 0.6m（高）；

4.1.2 船只可实现卫星定位自主导航行驶，能够自动返航及自动躲避障碍物；

4.1.3 空载重量：≤35kg；

4.1.4 负载能力：不少于19kg；

4.1.5 有警灯、警示装置。

- 4.2、主控系统

4.2.1实时向地面基站发送无人船数据信息、视频图像；

4.2.2实时向遥控器发送无人船数据信息；

4.2.3船只可实现卫星定位自主导航行驶，能够自动返航及自动躲避障碍物；

4.2.4搭载仪器后，能自动按系统软件事先编辑好的工作位置、行驶路线、行驶速度进行工作；

4.2.5按任务要求可随时将检测的数据及图形、图像传回地面基站显示、存储，当任务完成后能够按预定位置自动返航；

- 4.3、导航系统

卫星定位冷启动时间：不大于50秒。

  - 通信系统

4.4.1通讯距离：开阔地段基站数据最大通信距离不少于2公里（基站通信）、开阔地段最大通信距离不少于1公里（遥控器通信），可支持4G通信；

4.4.2通信范围内可进行数据传输和监控，可远程监控船只动态及工作。

- 4.5、推进系统

4.5.1搭载喷泵推进器；

4.5.2推进器电机：无刷直流电机；

4.5.3最大航速：不少于5 m/s。

- 4.6、避障系统

4.6.1装有毫米波雷达，无人船行驶中可实时探测与前方障碍物距离，并采取避障措施；

- 4.6.2障碍物探测距离：最大探测距离不少于30m。

- 4.7、实时监测系统

- 无人船上可监测水温、pH、溶解氧、电导率、氨氮、浊度、化学需氧量监测数据。

- 4.8、遥控器

- 智能手持遥控器设备和软件（无人船智能手持遥控器软件著作权登记证书）。

- 4.8.1遥控器屏幕显示无人船信息（电量、船行驶速度、经纬度、通信信道、遥控器电量）；

- 4.8.2电池续航时间：不小于7h；

- 4.8.3遥控距离：≥1km；

- 4.8.4重量：小于1 kg 。

- 4.9、地面控制基站

- 含地面控制基站无人船控制系统软件（快速采样船基站运用控制软件著作权登记证书）。

4.9.1遥控无人船

4.9.1.1在超视距情况下，可通过视频手动操纵无人船行驶；

4.9.1.2控制无人船的警灯；

4.9.1.3编辑、发送手动工作或采样命令。

4.9.2无人船系统状态监控与显示

4.9.2.1在卫星地图上显示无人船平台的位置、船头朝向、卫星定位坐标、行驶路径；

4.9.2.2显示无人船平台剩余电量、基站电量、航速；

4.9.2.3可发出无人船低电量警报；

4.9.2.4实时显示无人船搭载的监测仪器的检测数据；

4.9.2.5无人船检测到障碍物的距离；

4.9.2.6无人船任务完成状态，含任务已完成的百分比、剩余时间预计等项目。

4.9.3数据存储系统

4.9.3.1可整理、存储无人船工作日志；

4.9.3.2可自动生成所搭载仪器检测数据的工作报告；

4.9.3.3常规工作任务存储及反复调用、历史工作数据的存储。

5．培训要求

免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试，提供至少5人免费培训，直至能完全独立操作。

四、可见光分光光度计

1．设备总体要求

主要用于环境空气、无组织废气中氮氧化物、二氧化硫等污染物的监测。

2．技术指标要求

主要技术参数见下表。

表4-1                               技术参数

| 主要参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 测量波长范围 | 190nm～1100nm |
| 光谱带宽（分辨率） | 5nm |
| 波长重现性 | 达到或优于±0.2nm |
| 杂散光 | ≤0.05%T (220nm,Nal 10g/L 溶液与340nm, NaNO2 溶液） |
| 光学系统 | 比例双光束光路 |
| 光度范围 | -0.3～3.0Abs |
| 光度精度 | 达到或优于±0.002A(0.0A~0.5A) |
| 基线稳定性 | ≤0.001A/h（500nm, 0A） |
| 基线平直度 | 达到或优于±0.005A |
| 噪声水平 | 达到或优于±0.0005A（500nm） |
| 检测器 | 硅光电二极管 |
| 样品池 | 单池支架，标配10mm，有0-100mm可选 |
| 电源供给 | 220V/110V 50Hz |
| 外界温度 | 15℃～35℃ |
| 外界湿度 | 45～80% |
| ▲主机屏幕 | 主机屏幕显示操作菜单和测量结果等，可调节对比度 |
| ▲主机重量 | 主机重量小于13公斤，方便携带 |
| PC软件工作站 | 全中文操作软件，具有光度测量、定量分析、光谱扫描。软件具备自动控制、自动处理数据、自动检索数据和自动校正全套功能，并易于升级。 |

3．配置清单

主机、石英吸收池、USB接口模块、全中文内置操作软件、使用说明书、出厂合格证各一件/套。

4.验收指标

4.1验收指标见下表。

表4-2                     验收指标

| 主要参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 波长重现性 | 达到或优于±0.2nm |
| 杂散光 | ≤0.05%T (220nm,Nal 10g/L 溶液与340nm, NaNO2 溶液） |
| 光度范围 | -0.3～3.0Abs |
| 光度精度 | 达到或优于±0.002A(0.0A~0.5A) |
| 基线稳定性 | ≤0.001A/h（500nm, 0A） |
| 基线平直度 | 达到或优于±0.005A |
| 样品池 | 单池支架，标配10mm，有0-100mm可选 |

4.2仪器通过广东省计量监测机构检定，检定工作和费用由中标方承担。

5．培训要求

仪器到货后1周内到用户处安装调试，为用户提供至少4人次免费培训。

## 第二部分 实施要求

1、项目团队要求

（1）为保障项目的实施质量，要求中标人在设备安装、调试、验收服务期内，须配置服务人员不少于2名专职工作人员驻点在广东省环境监测中心，开展仪器设备安装、调试和验收等工作。专职工作人员应具备丰富的设备安装等相关经验，同时应遵守相关规章制度，并接受广东省环境监测中心的管理。

（2）在采购合同签订前，如中标结果被质疑或业主有要求，业主有权提出预中标方提供相同的型号仪器，验证仪器性能。预中标商需至中标结果自公示期起3个工作日内，在广东地区提供相同型号的仪器完成仪器相关性能验证。不能提供样机或不能通过招标文件技术指标测试，或测试结果与投标文件不符的视为虚假投标，由此引发的所有损失由投标人负责。测试过程必须在业主指派的人员参与下进行，测试的过程和结果必须如实详细记录。

如果由于仪器本身原因而在十五天内调试没有通过，业主有权要求供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

2、工期（交货期）要求

采购货物在合同签订后3个月内完成仪器设备安装、调试、验收并交付。

3、质量控制要求

1.投标人必须承诺提供生产厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，并按招标文件要求附带相关的合法生产厂商证明文件。

2.投标人必须承诺所提供产品符合国家或行业标准，以及采购人提出的有关应用需求，且不存在第三方侵权行为。

3. 投标人应在十年内保证易损件和备件在项目区内的正常供应。

4、培训要求

1.中标供应商应为采购人现场免费培训，免费培训直至能完全独立操作。

2.中标供应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标供应商支付。

5、验收要求

1.验收时间：产品安装、调试完毕，产品试用后，由中标方提出验收申请，采购人应于收到验收申请后组织验收。验收测试由中标方进行，测试的过程和结果必须如实详细记录，整个测试过程需在采购人指派的人员参与和监督下进行。验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。

2.验收标准：

①单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若中标方所提供的产品是进口产品，必须提供合法的原生地证明、进口报关单证、商检证明等完整资料给买方审计和采购部门核查。

②产品质量：应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准。

③产品所有技术性能规格及参数：应符合招标文件和中标方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

④产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患。

6、项目售后服务要求

1.具有良好的售后服务体制。

2.质保期：产品验收合格后，在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，中标方负责免费保修，所有费用由中标方承担；非使用者人为或自然力因素下，仪器设备核心部件损坏，则通过验收即日起3个月内退款退货，2年之内免费换新，3年之内免费保修，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算（若仪器技术指标上有更严要求，按最严要求执行）。

3.设备故障报修的响应时间：维修服务响应时间不高于8小时。若电话中无法解决，72小时内到达现场进行维护。

4. 提供操作流程、注意事项的培训，并提供相应的书面材料。

7、付款方式

1.合同签订后，采购人在15个工作日内向中标供应商支付合同总价80%的预付款。

2.项目总体验收完成后，采购人15个工作日内向中标供应商支付合同总价20%的款项。

3.中标人应在银行开具银行履约保函，在提交验收款支付申请时向采购人提交。履约保函的担保金额为合同总价的10%。履约保函应一直保持有效直到合同规定的项目验收合格后质保期满为止。

4.本合同采用财政集中支付，付款所规定时间为需方（采购人）完成支付申请手续，向集中支付机构申请资金支付的时间。不包括集中支付机构支付时间。

# 第三部分 评标办法

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 20% | 30% | 100% |
| 分值 | 50分 | 20分 | 30分 | 100分 |

具体量化打分标准如下：

- 技术、商务评分：

评标委员会分别对各投标的技术、商务响应文件中的各项内容进行评审比较，详细对比其技术、商务方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在技术、商务评审表的相应项各自记名打分。

- 技术商务得分统计

  - 将所有评委的技术评分的算术平均值即为每个有效投标人的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

  - 将所有评委的商务评分的算术平均值即为每个有效投标人的商务得分（四舍五入后，精确到0.01）。

  - 将技术得分、商务得分相加得出商务技术得分。

- 价格核准和评分

采购人根据价格测算情况，设定本项目的最高限价为人民币260万元，本项目不设定最低限价，但评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评委规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

价格的核准：

评标委员会先对入围投标人的投标报价进行复核，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

对投标货物/服务的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理。

对投标货物/服务的非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价。对投标货物/服务的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价，若其获得中标资格，该项目的中标价为其原来的开标一览表价格，其漏项部分风险自担，视作已含在投标报价中，并以开标一览表价格签订合同。

对数量的评审，以《招标需求》所明示数量为准；《招标需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定。

对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评委会审定通过方为有效。按上述修正错误的方法调整后的投标报价，需由投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

一、价格评审表

| 序号 | 评审项目 | 详细评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正核实得出评标价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格、符合性审查）且价格最低的有效投标报价（指修正核实后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x价格权重x100。（精确到0.01）。 如符合“小型和微型企业产品价格扣除”规定的，则按扣除之后的价格作为评标价。 | 30分 |
| 合计 |  |  | 30分 |

## 二、技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 单项分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 完全响应或优于技术参数要求的得36分；一项▲号要求不满足扣2分，一项其他要求不满足扣1分，扣完为止。 注：投标人在响应技术要求时，应提供制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告。 | 36分 |
| 2 | 实施技术方案 | 根据各投标人制定的方案组织计划、时间进度、质量保障、验收方案等进行综合评审： 1.方案详细，时间进度快，可行性高，得5分； 2.方案详细，相对完善，基本可行，得3分； 3.方案尚可，基本可行，得2分； 4.方案简单不完善，得1分。 | 5分 |
| 3 | 技术先进性 | 对各投标人所投产品的技术水平、技术性能、配置先进性、稳定性、可维护性等进行综合评审： 1.技术性能良好，所投产品整机工艺精良，关键部件匹配性高，得5分； 2.性能良好，所投产品整机工艺良好，关键部件匹配性良好，得3分； 3.性能一般，所投产品整机工艺一般，关键部件匹配性一般，得2分； 4.性能较差，所投产品整机工艺粗糙，关键部件基本不匹配，得1分。 以上指标可通过产品证书、获奖情况、知识产权证书等方面进行评比打分。 | 5分 |
| 4 | 技术支持服务 | 对各投标人提供的服务人员的资质、备件响应、维修响应时间、到达现场解决故障时间应急方案、保质期限等进行综合评审： 1.服务人员的资质、备件响应、维修响应时间及到达现场解决故障时间应急方案最好，与项目实际情况相符，得4分； 2.服务人员的资质、备件响应、维修响应时间及到达现场解决故障时间应急方案较好，与本项目实际情况基本相符，得3分； 3.服务人员的资质、备件响应、维修响应时间及到达现场解决故障时间应急方案一般与本项目实际情况不太相符，得1分。 应标方承诺提供比采购方要求的保质期限，给予相应加分。 | 4分 |
| 合计 |  |  | 50分 |

三、商务评审表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 单项 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 优于招标文件要求，得8分； 完全满足招标文件要求，得6分； 未能完全满足招标文件要求，得0分。 | 8分 |
| 2 | 经验与业绩情况 | 投标人或投标产品2017年1月1日（以合同生效时间为准）至今的同类项目案例，每提供一个业绩得0.5分，最高得6分。 （1）业绩清单包含但不限于合同名称、业主单位名称、合同签订时间、项目简要说明、合同金额页、业主联系人与联系电话等。 （2）采购合同等证明材料需提供包括但不限于合同首页、主要内容页、金额页（金额可隐去）、签字盖章页、发票（如分期开具的，可出具任何一期）、验收意见（以用户盖章或专家签字为准）的复印件。 （3）投标方需保证所提供案例的真实性，并提供业主联系方式以备查验。 | 6分 |
| 3 | 综合实力与自主知识产权 | （1）投标人获得省级（含）以上高新技术企业证书，提供证书复印件并加盖公章的，得2分，不提供不得分。 （2）投标产品获得专利证书情况。每获得1项专利得0.5分，最高2分。 【注：须同时提供相关证书复印件并加盖公章作为证明文件，没有提供证明材料或者专家无法认定的不得分。】 | 2分 |
| 4 | 保障措施 | 对各投标人提供的服务人员数量、服务技术水平、服务体系等进行综合评审： 能够提供足够的材料证明，且材料可信度较高，优于采购人需求，得4分。 能够提供足够的材料证明。能够满足采购人需求，得2分。 有提供证明材料，但描述比较模糊，或未能完全满足采购人需求，得0分。 | 4分 |
| 合计 |  |  | 20分 |