2020年大气和水环境监测网络业务运转项目之29个水站及平台值守项目

用户需求书

广东省环境监测中心

2020年5月

## 投标邀请函

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：生态环境监测网络委托运行项目之29个水站及平台值守

三、采购预算：总体预算限额 万元。

四、项目内容及需求：

1、采购内容：生态环境监测网络委托运行项目之29个水站及平台值守

2、交货期：自合同签订12个月。

3、交货地点：采购人指定地点

4、本项目不接受备选方案。

五、投标供应商资格：

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

3. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

★凡属于政府强制采购节能产品，请投标人承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》（CCC认证）。

## 用户需求书

- 项目概况

本次招标委托代维的是29个省建水质自动监测站（以下简称“水站”）和广东省地表水自动监测预警监控平台。29个水站为：龙川寻邬水站、三水青岐水站、肇庆三榕峡水站、鹤山古劳水站、封开南丰（白沙街）水站、云浮郁南（古封）水站、韶关高桥水站、韶关三溪桥水站、乐昌坪石水站、韶关南雄昆仑水站、韶关孟洲坝水站、韶关瑶山水站、韶关西河水站、韶关横石水水站、吴川小东江(石碧)水站、高州水库水站、汕头大衙水站、梅州长沙水站、廉江石角水站、潮州赤凤水站、汕头练江水站、茂名江口门水站、樟村（家乐福）水站、沙田泗盛水站、新丰江水库水站、海门湾桥闸、吴川三丫江、吴川黄坡、阳江漠江水厂，涉及的监测项目有流量、水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、氟化物、氰化物、氯化物、挥发酚、六价铬、石油类、蓝绿藻、叶绿素、综合毒性、铁、锰、铜、镍、铅、锌、镉、砷、镍、汞等。为确保上述29个水站的正常运行，连续、稳定地为广东省环境监测中心监控平台提供有效的实时监测数据，同时为保障广东省地表水自动监测预警监控平台能够稳定运行，起到良好的预警作用，现采取第三方代维的方式进行运行维护管理，代维方采取公开招标的方式确定。

### 需求总则及项目范围

本次采购的项目为水质自动监测系统及预警监控平台的运营维护及管理。要求投标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统及预警监控平台的运营维护及管理工作。

#### 管理范围

  - 监测仪器：各水站现有的地表水水质在线监测仪器（国家上收的除外）。

  - 其它设备及设施：站房内包括控制系统、配电系统、给排水系统、采水系统、数据传输系统、防雷系统、通讯设施等的配套系统（国家上收的除外）。

  - 预警监控平台：广东省环境监测中心现有的广东省地表水自动监测预警监控平台。

#### 管理内容

- 提供并定期更换水站系统和仪表所需的各种耗材，试剂和备品备件（更换周期不高于1个月）。

- 对水站系统和仪表进行定期检修、保养。

- 保持仪器设备间的清洁工作。

- 及时排除水站系统和仪表出现的故障。

- 对水站仪表进行定期校准。

- 维护综合毒性仪并提供所需菌种。

- 承担国家水站及省管水站质控信息收集、汇总工作，配合省中心进行质量控制、应急监测、预警预报工作。

- 运行维护期间，技术人员的相关费用以及采水、试剂耗材、仪器设备维修和设施设备的年检保养所发生的费用等均由中标单位支付。

- 每月向省中心上报各水站自动监测仪器的有效数据、数据捕获率、仪器运转率及维护、运行情况报告。

- 安排专人负责广东省地表水自动监测预警监控平台的日常运行维护。同时安排3名平台值守人员每天24小时（含节假日）监控国控、省控各水站数据，发现数据超过功能区或考核目标限值及时确认仪器状态，较水环境功能区划目标水质变差两级或两级以上的，或有毒有害物质浓度异常的，于每日12：00前编写预警信息上报给采购人。

- 配合省中心做好国考、省考及省控水质自动监测站各时间尺度的数据收集、整理、统计、汇总及制作各类型报表、图表；配合做好广东省主要江河重点断面水质自动监测周报的收集、整理、汇总、统计等工作。

- 运行维护期间，如遇水站更换或新增仪器，配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到指定的管理平台中。

#### 代维工作须保证

- 设备运行：正常、稳定、维护及时快捷。

- 数据传输：实时、有效、准确、连续、可靠、安全，可供主管部门随时抽查调用。

- 代维期（服务期）为：3年（合同一年一签），委托方根据代维考核报告和代维方代维营资质有效的情况下延续下一年度的代维服务。

- 承包方式为包工包料，包括运营所需的试剂、通讯、易损件、备品备件，但不包括不可抗拒原因产生的设备、设施损坏。

- 在运营维护及管理期间，中标人须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，确保代维的各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求，真正发挥水质自动监测系统及预警监控平台的效能和作用。

- 财产保护：委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。对于不可抗力造成的资产损毁，由采购人、托管方和中标人三方协商处理。

### 代维水站监测项目

表1  代维监测项目列表

| 序号 | 水站名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 龙川寻邬 | 氰化物、挥发酚、六价铬、铜、锌、铅、镉、总砷、铁、锰、流量 |
|  | 三水青岐 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氰化物、氟化物、铜、锌、铅、镉 |
|  | 肇庆三榕峡 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氰化物、挥发酚、氟化物、六价铬、砷、铜、锌、铅、镉、汞、镍、水位、综合毒性 |
|  | 鹤山古劳 | 氰化物、挥发酚、砷、铜、锌、铅、镉 |
|  | 封开南丰（白沙街） | 氰化物、挥发酚、六价铬、砷、铜、锌、铅、镉、镍 |
|  | 云浮郁南（古封） | 氰化物、砷、铜、锌、铅、镉、综合毒性 |
|  | 韶关高桥 | 砷、铜、锌、铅、镉、锑、综合毒性、流量 |
|  | 韶关三溪桥 | 砷、锑、综合毒性、汞 |
|  | 乐昌坪石 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、TOC、铜、锌、铅、镉、砷、硝酸盐氮 |
|  | 韶关南雄昆仑 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、铜、锌、铅、镉、综合毒性 |
|  | 韶关孟洲坝 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、砷、铜、锌、铅、镉、叶绿素 |
|  | 韶关瑶山 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、砷、铜、锌、铅、镉 |
|  | 韶关西河 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氰化物、挥发酚、砷、铜、锌、铅、镉、锑、综合毒性、鱼类监测、流量 |
|  | 韶关横石水 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍 |
|  | 汕头大衙 | 氰化物、挥发酚、石油类、叶绿素、蓝绿藻、铜、锌、铅、镉 |
|  | 梅州长沙 | 综合毒性、流量、水位 |
|  | 潮州赤凤 | 氰化物、挥发酚、氟化物、砷、铜、锌、铅、镉、汞、综合毒性 |
|  | 汕头练江水站 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、总磷、CODcr、挥发酚、六价铬、铅、镉、阴离子表面活性剂、硫化物、流量 |
| - · | 吴川小东江(石碧) | 氰化物、挥发酚、石油类、铜、锌、铅、镉 |
|  | 廉江石角 | 氰化物、挥发酚、铜、锌、铅、镉、石油类、流量、综合毒性 |
|  | 茂名江口门 | 铜、锌、铅、镉 |
|  | 高州水库 | 氰化物、挥发酚、铜、锌、铅、镉、铁、锰、蓝绿藻、氯化物 |
|  | 樟村（家乐福） | CODcr、六价铬、石油类、铜、锌、镉、铅、流量 |
|  | 沙田泗盛 | CODcr、六价铬、石油类、铜、锌、镉、铅、流量 |
|  | 新丰江水库 | 氰化物、挥发酚、氟化物、六价铬、砷、石油类、铜、铅、锌、镉、综合生物毒性(发光菌)、综合生物毒性(鱼法) |
|  | 海门湾桥闸 | CODcr、氰化物、挥发酚、六价铬、铜、锌、铅、镉、阴离子表面活性剂、硫化物、流量 |
|  | 吴川三丫江 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氰化物、挥发酚、六价铬、铜、锌、铅、镉、硫化物 |
|  | 吴川黄坡 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
|  | 阳江漠江 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氰化物、挥发酚、六价铬、铜、锌、铅、镉、综合毒性 |

### 项目总体要求

凡标有“★”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人须对此完全满足要求。

#### 对投标人的要求

- 投标人在中国应具有水质自动监测站的实际运维案例。

- 投标人资金保证充足。

- 投标人应为本项目在广东省设立服务及办事机构。

- 投标人应具备完善的系统配件供应渠道。

- 投标人应具备完善的国内外仪表配件供应渠道。

- 投标人应具备一定数量的相关领域的技术人才；投标人应具备水质自动监测系统运营及管理的人才、技术；同时具备相当的能力和条件，可以对水站的运营维护模式作深入的研究。

- 在水质自动监测系统运营及管理期间，中标人拥有管理自主权，但没有对外经营权。

- 在水质自动监测系统运营及管理期间，中标人应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人须接受采购人代表（省中心和托管单位）的定期或不定期检查和考核。

- 不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得向外界传递任何监测数据。

- 不论何时，中标人无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

- 投标人应建立系统化、规范化和标准化的运维规范程序。

- 投标人应编制作业指导书。

#### 对投标人提供服务的要求

##### 取水部分

保证取水设备与水体接触部分清洁无杂物缠绕。定期测试取样水泵，保证水样抽取正常。取水管道每年更换一次。

##### 预处理部分

保持预处理部分的清洁与正常处理效果。每周清洗预处理装置，每月更换易损备件，保证工作正常。

##### 电气控制部分

可根据用户需求改变采样频率或PLC程序。每周检修各类自控阀门，保证工作正常。

##### 仪表部分

定期配制并更换试剂，确保试剂在保质期内使用。定期更换易损备件和电极液。定期清洗仪表电极、管道、测量室、阀门及其他与水样、试剂接触的零件。

##### 数据传输部分

专人24小时负责监控数据传输，发现数据异常或仪器故障，须第一时间赶赴现场确认数据是否准确，并即时向采购人报告；发现传输异常或数据平台有问题时，须即时解决并即时向采购人报告。

##### 其他部分

每周定期维护空压机、发电机、纯水器；每周定期检查测试电源稳压器；每年对流量仪进行率定。

#### 对投标人的装备要求

- 投标人应具有水质自动监测系统的分析仪表备用机，在仪表发生故障不能在短期内维修完毕时可直接使用备用机替代工作（期间发生的费用另计）；备用机应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书；具有生态环境部环保产品认证证书。

- 投标人应具有水质自动系统常规参数（如五参数、氨氮等）的实验室分析仪器和便携式仪器，并具备相应的CMA资质认定的检测能力或委托具备CMA资质认定的检测能力的单位，可在需要时用于水站的比对考核。

- 投标人应在广东省内配备专业人员，运维人员数量与站点数量比值高于 1/3；巡检人员须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

- 中标人保证有5台及以上运维车辆对采购项目中的在线监测系统进行维护，并在广东区域设立运维服务机构，在运维服务机构建立备品备件和备机库，并按照不低于 10 比 1 的比例配备备品备件和备机。

#### 对投标人的运营管理要求

  - ★代维管理期内，中标人应确保数据有效率≥90%，设备运转率≥95%（除去停水、停电、性能测试及其他不可抗力等特殊因素引起的故障）。

表2  水站运维准确度精密度要求列表：

| 监测项目 | 单位 | 标样 核查 | 加标 回收率 | 水样比对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | ℃ | — | — | ±0.1 |
| pH | — | ±0.1 | — | ±0.2 |
| 溶解氧 | mg/L | ±10% | — | ±0.3 |
| 电导率 | μS/cm | ±5% | — | ±10% |
| 浊度 | NTU | ±10% | — | ±10% |
| 氨氮 | mg/L | ±10% | 80%~120% | ① |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | ±10% | 80%~120% |  |
| 总氮 | mg/L | ±10% | 80%~120% |  |
| 总磷 | mg/L | ±10% | 80%~120% |  |
| 其他污染源指标 | 满足仪器出厂技术指标 |  |  |  |
| 注：①当Error: Reference source not found，比对实验的相对误差在20%以内； 当，比对实验的相对误差在30%以内； 二类水以下水样比对不做考核。 |  |  |  |  |

  - 系统出现故障时，中标人应在12小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，可在满足“3.仪器设备运行要求”有关要求时，直接使用备用机替代工作，并报告采购人协商处理方案。

  - 投标人应提供完整的水质自动监测系统运营管理实施方案。

  - 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

#### 对投标人运营技术人员资质要求

中标人负责运营的技术人员应具有相关的专业知识，熟悉运营维护的使用技术与服务要求，运维人员需持证上岗并相对固定。

### 技术规格和要求

#### 日常维护要求

- 要求中标人每周到水站进行不低于一次以上巡检，对仪器至少进行一次标准溶液或标准样品核查，要求连续测定2次，核查结果符合《地表水自动监测技术规范》（试行）HJ915-2017要求。并将结果报采购人。如果核查不合格，需及时查找原因，进行整改直到合格为止，整改情况需及时报采购人。

- 要求中标人根据采购人实际需要，参照《地表水自动监测技术规范》（试行）HJ915-2017，仪器性能核查要求准确度、精密度、检出限、标准曲线和加标回收检查，零点漂移、量程漂移至少每半年一次，保证仪器在正常使用期内各性能指标符合标书要求，并将性能测试报告报采购人。

- 要求中标人对校准、质控和异常等数据及时做出标识，并做好记录，以备抽查。

- 要求中标人指定专人24小时监视各水站实时监测数据，发现水质异常（水质较水环境功能区划目标变差两个级别，或有毒有害物质浓度出现异常升高）时，立即赶到现场与地方托管站进行联合排查，经核实确认水质污染后，即刻电话报告省中心水环境监测科负责人或值班人员，并于12小时内以书面形式报告。

- 要求中标人对设备产生的废液进行定期分类收集，并按照采购人要求送到指定的托管单位处理。

#### 系统仪器故障处理要求

当系统仪器出现故障时，保证在12小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，可在满足“3.仪器设备运行要求”有关要求时，直接使用备用机替代工作，并及时以书面形式报告采购人，协商解决方案。

#### 仪器设备运行要求

- 设备运转率应大于95%。

- 中标人负责在运营期结束时，设备保持完好，在使用年限内（按规定6-8年）的仪器设备性能测试指标满足《地表水自动监测技术规范》（试行）HJ915-2017的要求。

- 中标人在运营期内按照HJ/T 96-2003、HJ/T 97-2003、HJ/T 98-2003、HJ/T 99-2003、HJ/T 100-2003、HJ/T 101-2003、HJ/T 102-2003、HJ/T 103-2003、HJ/T 104-2003的要求对设备等进行运行和日常维护工作。

#### ★监测数据要求

- 监测数据应满足国家环境保护总局发布的HJ/T 96-2003至 HJ/T 104-2003的有关要求。

- 五参数自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、综合毒性、氰化物自动分析仪、重金属自动分析仪等每两小时获得一个监测值，每天保证至少有6组测试数据。

- 中标人负责实时传输至省中心监控平台数据的传输率高于90%，数据有效率≥90%。

#### 设备校准要求

- 设备的日常校准由中标人负责，至少每季度一次。

- 配合省中心进行质控考核，考核结果须满足HJ/T 96-2003至 HJ/T 104-2003的要求。

- 中标人根据HJ/T 96-2003至 HJ/T 104-2003的要求进行技术档案的管理。

- 监测数据的所有权归采购人，中标人需承担对监测数据的保密义务。未经采购人方同意中标人不得将监测数据告知第三方，或另作它用。

- 预警监控平台运营维护

#### 总体要求

- 安排专人负责广东省地表水自动监测预警监控平台的日常运行维护，确保监控平台正常运行，并为后期点位增加接入平台提供相应的技术支持服务；

- 安排3名平台值守人员每天24小时（含节假日）监控国考、省控各水站数据，发现异常及时确认仪器状态，较水环境功能区划目标水质变差两级或两级以上的，或有毒有害物质浓度异常的，于每日12：00前编写预警信息上报给业主方。

- 配合省中心做好广东省内的水质自动监测站各时间尺度的数据收集、整理、统计、汇总及制作各类型报表、图表。

- 配合省中心做好广东省水质自动监测周报的收集、整理、汇总、统计等工作。

#### 远程维护要求

- 每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录；

- 远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，配合采购人根据其运行状态进行相应远程调试；

- 通过远程控制，配合采购人对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗、标样核查、样品复测和留样等维护工作；

#### 运维分析

通过运维管理平台对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，同时形成站点运维分析报告。

- 本项目最高限价及处罚措施

#### 最高限价

本项目的最高限价：

1、付款方式：签订合同后支付合同总价的80%；项目考核合格后支付合同总结的20%。

2、合同执行期间，如遇甲方因财政政策影响关帐，合同余款由乙方先提供银行开具的等额保函，甲方收到付款申请和保函后十五个工作日内向乙方支付合同余款。项目验收合格后，甲方将银行保函退还给乙方。

3、因甲方使用的是财政资金，前款规定的甲方付款时间是指甲方向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

#### 处罚措施

- 发现监测数据造假，采购人有权终止合同。

- 未按照以上要求落实水站维护的，采购人有权视情节轻重对中标人扣减运维费用人民币1万元-10万元的处罚。

- 中标人未按2.2.7“对投标人提供服务的要求”要求提供代维服务的，每个水站每次扣减人民币5000元。

- 日常维护每月达不到“日常维护要求”要求的，每个水站每次扣减人民币5000元。

- 仪器设备运行每月达不到“仪器设备运行要求”要求的，每个水站每次扣减人民币5000元。

- 系统仪器故障处理每月达不到“系统仪器故障处理要求”要求的，每个水站每次扣减人民币5000元。

- 监测数据每月达不到“监测数据要求”要求的，每个水站每次扣减人民币5000元。

- 检验与考核

检验与考核由采购人组织有关人员按有关规定及有关合同内容等进行。

#### 综合考核

- 每年年度考核中，采购人及采购人委托的托管单位抽查结果累计2次不合格；考核表中累计不合格单项目的个数或次数超过考核项目总数的40％的，则该年度考核不合格。

- 在一年代维期内，如运营资质不在有效期的时间超过两个月，则该年度考核不合格。

- 中标人须确保其运营资质在运营期内有效，如运营资质不在有效期内，委托方有权不延续往后年度的运营合同，代维方须无条件服从。

#### 运行考核

采购人组织开展运维管理和质控考核，中标单位运维达不到要求的，扣减相应的运维费或终止运维合同。

中标单位有下列情形之一的，按照运维合同规定，给予警告。警告三次仍不改正的，采购人有权中止运维合同。

- 拒绝或迟报审核数据的。

- 拖延、阻碍、拒绝质量检查的。

- 发现采样、分析、数据采集和传输等过程中，有人为干扰现象，未及时向采购人报告的。

- 未按要求开展运行维护，导致水站非正常运行的。

- 因运维不当导致仪器损毁，拒不赔偿或修复的。

表3  代维考核表

| 考核内容 |  | 考核要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据准确性 | 仪器技术指标 | 符合《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）要求 |
|  | 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |
| 设备完好情况 |  | 设备完好，各项指标满足HJ/T 96-2003至HJ/T104-2003等相关标准要求 |
| 数据数量要求 |  | 数据有效率≥90% |
| 设备运转率 |  | 满足≥95%的要求 |
| 校验 |  | 按相关标准与说明书要求进行校验，结果满足要求 |
| 质量保证和质量控制 | 操作人员 | 操作人员培训考核合格，持证上岗 |
|  | 标准溶液 | 每周对标准溶液进行核查，结果符合表2水站运维准确度精密度要求 |
|  | 实际水样对比实验（托管站负责） | 每月进行实际水样比对实验，结果符合表2水站运维准确度精密度要求 |
| 运行与日常维护 | 站房、辅助设备 | 保持站房清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求，辅助设备工作正常 |
|  | 采水、排水及内部管路 | 定期维护和清洁，保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏 |
|  | 自动分析仪 | 定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品、定期校准仪器 |
|  | 电路、仪器传输 | 保持电路、仪器传输系统正常工作 |
|  | 维护工作量 | 按标准要求定时远程监控及对自动监测仪器设备进行现场维护 |
| 检修 |  | 按标准要求，对系统进行检修，在更换新的仪器或修复后的仪器在运行之前按规定进行必要的检测和校准，各项指标达到要求 |
| 仪器技术 档案 | 仪器操作使用说明或 维护技术要求 | 有仪器操作使用说明及维护规程，记录清晰、完整，符合《地表水自动监测技术规范》（试行）HJ915-2017中第10章技术档案要求 |
|  | 例行检查记录、核查记录、校验记录、仪器设备的检修记录 | 运行维护记录、校验、检修、保养等记录清晰、完整，符合《地表水自动监测技术规范》（试行）HJ915-2017第10章技术档案要求 |

- 交接方式

  - 采购人应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

- 产品技术说明书

- 电气原理图

- 电气接线图

- 安装手册

- 操作手册

- 维修维护手册

- 出厂明细表（装箱单）

- 产品技术标准（含验收标准）和试验方法

- 出厂检验报告和合格证书

- 产品试剂配方（可提供范围）

- 通讯协议

  - 用户可提供的运营条件：运营所需的水、电及数据传输用线路由各托管站配合提供。

- 技术规范和标准

- 国家环境保护总局发布的HJ/T 96-2003至HJ/T 104-2003标准；

- 国家标准分析方法及《水和废水监测分析方法》；

- 《国家地表水自动监测站运行管理办法》；

- 《广东省地表水水质自动监测系统运行管理办法》；

- 《地表水自动监测技术规范》（试行）HJ915-2017；

- 评分

7.1报价评审表（10分）

| 序号 | 评价指标及分值 | 分值 | 具体评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10 | 投标报价得分：以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×基准分值。 |

### 7.2技术评审表（50分）

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护服务的总体方案 | 10 | 优：投标人对本项目实施计划、维护方案及具体服务措施、备品备件的供应等维护服务的总体方案科学、详细、可行性强，得10分； 良：投标人对本项目实施计划、维护方案及具体服务措施、备品备件的供应等维护服务的总体方案科学、详细、可行性较强，得5分； 中：投标人对本项目实施计划、维护方案及具体服务措施、备品备件的供应等维护服务的总体方案科学、详细、可行性一般，得3分； 差：投标人对本项目实施计划、维护方案及具体服务措施、备品备件的供应等维护服务的总体方案科学、详细、可行差，得0分。 |
| 2 | 工作重点、难点及其解决措施 | 10 | 对各在线站点现场熟悉程度，需针对性提出重点、难点及其解决措施的具体、合理性： 优：投标人就本项目重点、难点情况分析透彻，及其解决措施科学合理、可行性强，有利于本项目维保工作，得10分； 良：投标人就本项目重点、难点情况分析较清晰，及其解决措施科学合理、可行性较强，较利于本项目维保工作，得5分； 中：投标人就本项目重点、难点情况分析基本清晰，及其解决措施科学合理、可行性一般，满足本项目维保工作，得3分； 差：投标人就本项目重点、难点情况分析不清晰，及其解决措施不合理、可行性差，基本满足本项目维保工作，得0分。 |
| 3 | 项目人事管理计划 | 6 | 根据投标人提供的管理班子组成及其经历（包括项目经理、项目技术负责人）。资格、职称等级较高、专业较齐全的得6分，资格、职称等级一般、有相关专业的得3分，资格、职称等级较低、未有相关专业的得1分。需提供有效的证明材料（包括资格等级证书复印件、职称证书复印件），未有证明材料的得0分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人编制的项目运行管理和维修“岗位责任制”文件。文件内容具体详细的得3分；文件内容较具体详细的得2分；文件内容一般的得1分；未提供文件的不得分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人提供的项目员工培训计划。计划内容具体详细的得3分；计划内容一般的得1分；未提供计划的不得分。 |
| 4 | 投标人突发事件的应急处置能力、经验 | 6 | 针对突发事件时，对投标人实际应急能力进行评审: 1、应急计划详细全面，应急处理方法及投入应急的技术人员、应急设备投入的种类和数量高效可行并具有应急事件经验的为优：6分； 2、应急计划充分得当，应急处理方法合理有效为良：3分； 3、应急计划不详，应急处理方法低效不合理为差：0分； （备注：提供应急设备的相关资质证明文件、参与应急事件经验的相关用户证明文件，未提供的不得分）； |
| 5 | 数据质量控制能力 | 12 | 为满足监测数据有效性的要求，需要考察投标人保障数据有效性的能力，根据投标人对水质监测数据质量控制的技术能力进行评分。 1.具备相应的CMA资质认定的检测能力，得3分； 2.具备5套便携式五参数仪（水温、pH、电导率、浊度和电导率），得2分。3套以上得1分，3套以下不得分； 3.具备不低于10比1的比例备机，得2分（需提供承诺函）； 4.在广东区域设立运维服务机构，在运维服务机构建立备品备件、备机库和标样库，得3分； 5.保证有5台及以上运维车辆对采购项目中的在线监测系统进行维护，得2分（需提供承诺函）。 |

### 7.3商务评审表（40分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证情况 | 4 | 投标人具有ISO/IEC20000（ISO27001）信息安全管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、具有ISO9001质量管理体系认证证书、具有ISO14001环境管理体系认证证书，缺一项扣1分，满分为4分。 |
| 2 | 综合实力 | 10 | （1）投标人在水质自动监测站运维管理工作中已实现信息化管理的，横向比较信息化管理程度及对本项目的适用程度。信息化管理程度高、与本项目适用度高，得4分；信息化管理程度一般、与本项目适用度一般，得2分；无相关信息化管理经验的，得0分。注：需提供功能描述、应用截图及使用情况等材料，加盖投标人公章。 （2）投标人具有自动监控系统（水）运行服务能力认证证书，一级得3分，二级得1分； （3）投标人具有与水站相关得软件著作权证书3份及以上得3分，2份得2分，1份及以下不得分。 |
|  |  | 6 | 投标人承建或运维的在线监控系统获得过国家级环境示范工程证书，每个得4分；获得省级环境示范工程证书，每个得2分，未提供的不得分，满分4分； 投标人2016年至今获得过省级（及以上）环境污染治理设施优秀运行服务单位（自动监控（水）类）称号的，得1分，满分2分。 |
| 3 | 2016年以来完成类似维护项目经验 | 10 | 2016年1月1日后，投标人运维的地表水自动监测站，须提供运维合同复印件并加盖公章（须包括合同首页、运维水站名称或地址页、主要服务内容页、签字盖章页），本项最高得10分： （1）单项合同运维水站数量少于10个（不含10个）的，不得分； （2）单项合同中运维水站数量10（含10个）~50个（含50个）的，每个得1分； （3）单项合同中运维水站数量50个以上（不含50个）的，每个得2分； 注：1）对于“统一招标，分签合同”的项目，须同时提供中标通知书复印件或中标结果公告截图并加盖公章。中标通知书或中标结果公告能够明确体现水站数量的，该中标通知书项下分项合同可累加。否则，各合同中水站数量不得累计。2）运维合同须为投标截止时间之前1年签订，运维满1年的，且提供用户意见，否则不得分。 |
| 5 | 投入本项目人员及设备情况 | 10 | 针对本项目投标人现场维护专业技术人员数量和专业水平，且技术人员需持省级或以上环境自动监测系统培训合格证书，20个技术人员（含）以上得10分，15-20人得6分，10-15人得3分，10人以下得0分。 （必须提供技术人员持省级或以上环境自动监测系统培训合格证书，否则不得分；并提供相关技术人员资质证明材料及至投标截止前连续六个月的社保证明材料） |