编号：2022-1331（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕60号

广东省生态环境厅关于和祐国际医院核技术利用建设项目环境影响报告表的批复

广东和康医疗管理有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为ZFHK-FB21220054）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位建设的和祐国际医院核技术利用项目位于佛山市顺德区北滘镇益丰路以东、规划横一路以南地块和祐国际医院内。项目主要内容为：

（一）核医学及核素制备

在医院医技住院楼东侧地下一层设置核医学科，建设核医学非密封放射性物质工作场所，分为核素诊断和治疗区以及核素制备区两个区域。

在核素诊断和治疗区建设2间PET/CT机房、2间SPECT/CT机房、4间甲癌治疗病房、1间甲亢治疗病房、1间甲功检测室及相关配套功能用房。在各PET/CT机房内分别安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用放射性核素氟-18、镓-68和碳-11开展PET/CT正电子显像诊断，配套使用3枚锗-68源（均属V类放射源）用于PET/CT设备校准；在各SPECT/CT机房内分别安装使用1台SPECT/CT（属III类射线装置），使用放射性核素锝-99m和碘-131开展SPECT/CT显像诊断；在各对应功能室使用放射性核素碘-131分别进行甲功检测、甲亢和甲癌治疗。

在核素制备区建设1间回旋加速器机房及配套用房，在该机房内安装使用1台带自屏蔽回旋加速器（质子能量≤20兆电子伏，束流强度≤150微安，属II类射线装置）生产核素氟-18、镓-68和碳-11用于自单位核医学核素显像诊断用。

核素诊断和治疗区以及核素制备区两个区域为2个独立的乙级非密封放射性物质工作场所。

（二）放射治疗

在医院医技住院楼东侧地下一层最东侧开展放射治疗项目。建设5间直线加速器机房和1间CT模拟定位机房。在各直线加速器机房内分别安装使用1台医用直线加速器（其中1台最大X射线能量为10兆伏，其余4台最大X射线能量为6兆伏，最大电子束能量均为18兆电子伏，均属Ⅱ类射线装置）用于肿瘤放射治疗，每台直线加速器配套CBCT功能模块（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；同时在CT模拟定位机房内安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）用于模拟定位。

（三）介入放射诊疗

在医院医疗综合楼手术中心建设4间介入手术室、1间复合手术室、1间防辐射手术室和1间CT停泊库。在各介入手术室和复合手术室内分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1000毫安，均属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗，在CT停泊库内安装1台移动CT（属III类射线装置）用于复合手术室和防辐射手术室复合手术中的放射诊断。在医疗综合楼三层建设1间经内镜逆行性胰胆管造影机房，在该机房内安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1000毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术中的诊疗。

（四）在医疗综合楼一层、三层和四层、IMC国际医疗中心一层和二层、门诊楼一层和三层以及感染楼一层建设36间放射诊断机房和手术室，共安装使用口腔CBCT机、乳腺机、胃肠机、DR机、CT机、牙片机以及移动C型臂X射线机等30台医用III类射线装置开展放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位明确使用主体，并按规定的程序申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由佛山市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年3月24日

公开方式：主动公开

抄送：佛山市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，中辐环境科技

有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年3月24日印发