编号：2022-1771（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕91号

广东省生态环境厅关于茂名市中医院新院区

核技术利用项目环境影响报告表的批复

茂名市中医院：

你单位报批的《核技术利用项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为ZFHK-FB21220093）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于茂名市茂南区站南片区光明小区（站南片区中德大道与甲子大道交叉口蟠龙村东面）茂名市中医院新院内。项目主要内容为：

（一）核医学

在新院区医技楼地下一层设置核医学科，建设核医学乙级非密封放射性物质工作场所。建设1间PET/CT机房、1间SPECT/CT机房及相关配套功能用房。在PET/CT机房内安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用放射性核素氟-18开展PET/CT正电子显像诊断，配套使用3枚锗-68或7枚钠-22放射源（均属V类放射源）用于PET/CT图像质控校正；在SPECT/CT机房内安装使用1台SPECT/CT（属III类射线装置），使用放射性核素锝-99m开展SPECT/CT显像诊断。

（二）放射治疗

在新院区医技楼地下一层西侧设置放疗科，开展放射治疗项目。建设2间直线加速器机房、1间CT模拟定位机房和1间常规X射线模拟定位机房。在各直线加速器机房内分别安装使用1台医用直线加速器（最大X射线能量均为15兆伏，最大电子束能量均为22兆电子伏，均属Ⅱ类射线装置）用于肿瘤放射治疗，每台直线加速器配套使用1套锥形束计算机断层扫描系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；在CT模拟定位机房和常规X射线模拟定位机房内分别安装使用1台CT模拟定位机和1台常规X射线模拟定位机（均属III类射线装置）用于放射诊断定位。

（三）介入放射诊疗

在新院区医技楼一层建设4间介入手术室和1间ERCP机房。在各介入手术室内分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1000毫安，均属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗；在ERCP机房内安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（最大管电压为150千伏，最大管电流为1000毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术中的诊疗。

（四）在新院区医技楼一层和四层、门诊楼四层、医师规培楼一层及应急楼一层建设26间放射诊断机房及防辐射手术室，共安装使用口腔CBCT机、乳腺机、骨密度仪、胃肠机、DR机、CT机、牙片机以及移动C型臂X射线机等26台医用III类射线装置开展放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由茂名市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年4月19日

公开方式：主动公开

抄送：茂名市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，中辐环境科技

有限公司。

广东省生态环境厅                        2022年4月19日印发