编号：2022-4874（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕233号

广东省生态环境厅关于吴川市人民医院核技术

利用建设项目环境影响报告表的批复

吴川市人民医院：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为HH202200021）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用迁扩建项目位于湛江市吴川市海滨街道滨海路吴川市人民医院新院区内。项目主要内容为：在新院区医技楼一层和四层分别建设3间介入手术室和1间杂交手术室，并在各手术室内分别安装使用1台数字减影血管造影装置（其中3台为新增，1台为原已许可由老院区搬迁至此，最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1000毫安，均属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。在医技楼北端地下一层设置放疗科，开展放射诊疗项目，建设2间直线加速器机房，在各直线加速器机房内分别新增安装使用1台医用电子直线加速器（最大X线射线能量均为10兆伏，最大电子束能量均为18兆电子伏，均属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗，每台电子直线加速器各配套1套CBCT系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目环境保护日常监督管理工作由湛江市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年9月26日

公开方式：主动公开

抄送：湛江市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，湖南汇恒环境保

护科技发展有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年9月26日印发