编号：2022-6217（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕313号

广东省生态环境厅关于广东龙城医院有限公司

核技术利用建设项目环境影响

报告表的批复

广东龙城医院有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为RDHP2022440001）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你单位报批的核技术利用建设项目位于广州市增城区中新镇润泽路8号广东龙城医院内。项目主要内容为：

- （一）核医学

- 在医院综合大楼负一层西南侧开展核医学项目，建设乙级非密封放射性物质工作场所，建设1间PET/CT机房及注射分装室等相关配套功能用房，并在PET/CT机房内安装使用1台PET/CT（属Ⅲ类射线装置），使用放射性核素氟-18开展正电子显像诊断，配套使用7枚钠-22放射源（均属V类放射源）用于PET/CT校准。

- （二）介入放射诊疗

在医院综合大楼三层西北侧介入手术中心建设1间介入手术室，并在该介入手术室内安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1250毫安，属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。在综合大楼五层东南侧内镜中心建设1间经内镜逆行性胰胆管造影机房，在该机房内安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为200毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术中的诊疗。

（三）在综合大楼一层西南侧医学影像科、二层东侧口腔科和三层西北侧手术部建设8间放射诊断机房和手术室，共安装使用口腔CBCT机、胃肠机、DR机、CT机、牙科全景机以及移动C型臂机等共8台医用III类射线装置开展放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应明确使用主体，并按规定的程序申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年12月9日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、深圳市瑞达检

测技术有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年12月9日印发