编号：2022-6037（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕305号

广东省生态环境厅关于横琴至和国际生命科学中心核技术利用建设项目环境影响报告表的批复

珠海至和健康产业控股有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为ZFHK-FB22220070）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位建设的横琴至和国际生命科学中心核技术利用建设项目位于广东省珠海市横琴新区伯牙南道东侧、香江路南侧、仲景路西侧、横琴大道北侧横琴至和国际生命科学中心医疗园区内。项目主要内容为：

（一）核医学项目

在医疗园区肝胆医院楼地下一层设置核医学科，建设核医学乙级非密封放射性物质工作场所。建设1间PET/CT机房、1间PET/MR机房、1间SPECT/CT机房及相关配套功能用房。在PET/CT机房内安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用放射性核素氟-18和镓-68开展正电子显像诊断，在PET/MR机房内安装使用1台PET/MR，使用核素氟-18开展正电子显像诊断，PET/CT和PET/MR各配套使用3枚锗-68源（均属V类放射源）或核素氟-18用于PET设备校准；在SPECT/CT机房内安装使用1台SPECT/CT（属III类射线装置），使用放射性核素锝-99m开展SPECT/CT显像诊断；同时使用放射性核素锶-89和镭-223开展骨转移癌治疗。

（二）放射治疗项目

在医疗园区肝胆医院楼地下二层东侧开展放射治疗项目。建设2间直线加速器机房、1间CT模拟定位机房和1间常规X射线模拟定位机房。在各直线加速器机房内分别安装使用1台医用直线加速器（最大X射线能量均为10兆伏，最大电子束能量均为22兆电子伏，均属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗，每台直线加速器配套1套CBCT系统（均属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；在CT模拟定位机房和常规X射线模拟定位机房分别安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）和1台常规X射线模拟定位机(属III类射线装置)用于放射定位诊断。

在肺科医院楼三层和肿瘤医院楼三层之间裙房建设1间术中放疗室，安装使用1台移动式术中放疗设备（最大管电压均为50千伏，最大管电流均为0.04毫安，按Ⅱ类射线装置管理）

（三）介入放射诊疗

在医疗园区心血管医院楼三层建设3间介入手术室，在肺科医院楼三层建设1间复合手术室、1间CT手术室和1间CT暂存间。在各介入手术室和复合手术室内分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1000毫安，均属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗，在CT暂存间内安装1台移动CT（属III类射线装置）用于复合手术室和CT手术室中的放射诊断。在肝胆医院楼三层建设1间经内镜逆行性胰胆管造影机房，在该机房内安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（最大管电压为150千伏，最大管电流为1250毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术中的诊疗。

（四）在心血管医院楼一层、康复医院楼一层、肿瘤医院楼二层、以及肺科医院楼三层和肿瘤医院楼三层之间裙房建设15间放射诊断机房和手术室，共安装使用乳腺机、胃肠机、DR机、CT机、骨密度仪以及移动C型臂机等15台医用III类射线装置开展放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位明确使用主体，并按规定的程序申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局负责。

广东省生态环境厅

2022年11月29日

公开方式：主动公开

抄送：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局，珠海市生态环境局，

广东省环境辐射监测中心，中辐环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                 2022年11月29日印发