编号：2022-6435（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕325号

广东省生态环境厅关于连州市人民医院

核技术利用扩建项目环境影响报告表的批复

连州市人民医院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为GZDS环评2022008）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于广东省清远市连州市洋湄路号连州市人民医院内。项目主要内容为：在医院肿瘤治疗综合楼地下二层西北侧建设1间直线加速器机房，并在该机房内新增安装使用1台医用直线加速器（最大X线射线能量15兆伏，最大电子束能量22兆电子伏，属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗，配套使用1套CBCT系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；同时在肿瘤治疗综合楼地下二层南侧建设1间模拟定位CT机房，在该机房内新增安装使用1台模拟定位CT（属III类射线装置）用于放射治疗模拟定位。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目环境保护日常监督管理工作由清远市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年12月29日

公开方式：主动公开

抄送：清远市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广州达盛检测

技术服务有限公司。

广东省生态环境厅办公室                 2022年12月29日印发