编号：2023-133（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕2号

广东省生态环境厅关于揭阳粤东肿瘤医院有限公司核技术利用改扩建项目环境影响

报告表的批复

揭阳粤东肿瘤医院有限公司：

你单位报批的《核技术利用改扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为HP-2022-138）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位报批的核技术利用改扩建项目位于揭阳市榕城区空港大道与建设大道交汇东南角揭阳粤东肿瘤医院内。项目主要内容为：

（一）对原批复建设的医疗综合楼负一层核医学科和介入治疗中心2个工作场所进行改扩建（原址核技术利用项目停止建设），重新优化调整布局。具体建设内容如下：

将介入治疗中心、真空机房和办公室等区域重新调整为核素使用区，建设2间PET/CT机房和1间SPECT/CT机房及相关功能用房。在各PET/CT机房内安装使用1台PET/CT（均属III类射线装置），使用放射性核素氟-18开展正电子显像诊断，各配套使用3枚锗-68放射源（均属V类放射源）用于PET/CT校准；在SPECT/CT机房内安装使用1台SPECT/CT（属III类射线装置），使用放射性核素锝-99m开展核素显像诊断。使用放射性核素锶-89治疗骨转移癌项目。核素使用区为乙级非密封放射性物质工作场所。

将核医学科PET/CT和SPECT/CT注射后休息室、PET/CT留观室、护士站和候诊厅等区域重新调整为核素生产区，建设1间回旋加速器机房及相关功能用房。在回旋加速器机房内安装使用1台回旋加速器（最大质子能量10兆电子伏特，最大束流强度70微安，属II类射线装置）用于生产放射性核素氟-18（仅供本单位使用）。将PET/CT机房、SPECT/CT机房、SPECT/CT留观室、阅片室和分装注射室等区域调整为医护人员办公区。核素生产区为乙级非密封放射性物质工作场所。

将衰变池调整至综合楼一层东北角处。

（二）在门诊楼三层设置介入治疗中心。建设2间介入手术室，在各手术室内分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1250毫安，均属II类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由揭阳市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2023年1月10日

公开方式：主动公开

抄送：揭阳市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、核工业二七0

研究所。

广东省生态环境厅办公室                  2023年1月10日印发